东  正  招  标

采  购  文  件

项 目 名 称 ：国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03]

采 购 编 号 ：东采公〔2016〕391号

采  购   人 ：广东省东莞市质量监督检测中心

采购代理机构：广东东正招标有限公司

2016年6月

目 录

第一篇	投标邀请书	3

第二篇	投标人须知	5

一、投标须知前附表	5

二、项目商务需求（适用于包A、包B和包C）	7

三、投标须知	8

（一）总则	8

（二）采购文件	9

（三）投标文件的编制	11

（四）投标文件的递交	15

（五）开标、评标与定标	17

（六）授予合同	20

（七）质疑与回复	22

附件一：收费标准	24

附件二：评标工作大纲	25

第三篇	用户需求书	31

第四篇	投标文件格式	80

第一节  价格文件	81

附表1.1  投标报价总表格式	81

附表1.2  分类报价明细表格式	82

第二节 商务文件	84

附表2.1 投标函格式	84

附表2.2 投标承诺书格式	85

附表2.3 投标人资格声明书格式	86

附表2.4 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	87

附表2.5 法定代表人证明书格式	88

附表2.6 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）	89

附表2.7 投标保证金汇入情况说明格式	90

附表2.8 证明投标人的合格性的证明文件格式	91

附表2.9 投标人基本情况表格式	92

附表2.10 投标人业绩情况表格式	93

附表2.11  商务条款响应程度偏离表格式	94

附表2.12 中标服务费承诺书格式	95

附表2.13 投标人财务状况表格式	96

附表2.14 政府采购投标担保函格式	97

附表2.15 政府采购履约担保函格式	99

附表2.16 中小企业声明函格式	101

第三节 技术部分	102

附表3.1 技术规格偏离表格式	102

附表3.2 投标方案格式	103

附表3.3 拟安排本项目技术人员情况表格式	104

第五篇	合同条款格式	105

# 投标邀请书

广东东正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“采购人”）的委托，为国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号) 采购所需的货物。本项目采用国内公开招标的采购方式，欢迎符合资格的投标人参加投标。

一、邀请合格投标人就下列所有货物及相关服务提交密封投标：

| 包号 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 包A | 原子荧光光谱仪、紫外可见分光光度计、电位滴定仪、超纯水净化器、微波消解仪、金属抛光机、旋转蒸发仪、冷冻研磨仪、索氏提取装置、电子天平、离心机、电子天平、分光测色计、光泽计、测厚仪 | 一项 |
| 包B | 1000kN拉伸试验机、热作模具钢热疲劳试验机、动态疲劳试验机、高温蠕变试验机、摆锤冲击试验机、杯突试验机、300kN拉伸试验机、100kN拉伸试验机、20kN拉伸试验机 | 一项 |
| 包C | 硬轨加工中心、钻床、平面磨床、摇臂铣床、线切割制样机、车床、塑料注塑机、外圆磨床、锯床、氙灯老化箱、紫外老化箱、盐雾试验箱、盐雾试验箱、热处理炉、三坐标智能检测单元 | 一项 |

本项目的采购内容、用途、数量及技术参数要求等详见招标文件《第三部分：用户需求书》。

二、本项目总预算金额：￥8,379,916.00，其中包A：￥2,141,156.00；包B：￥2,606,580.00；包C：￥3,632,180.00。

- 合格投标人指：（适用于包A、包B和包C）

- 投标人必须在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人；

- 投标人必须是所投设备的制造商或代理商或经销商，投标人为代理商或经销商的必须获得所投设备制造商出具的合法代理或经销授权证明。

- 投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件；

- 投标人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

- 凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：1）、为同一法定代表人的；2）、为同一股东控股的；3）、其中一家公司为其他公司最大股东的；

- 本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 招标文件公示时间：2016年6月29日至2016年7月5日（共5个工作日）。

- 获取招标文件时间：2016年6月29日至2016年7月5日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：30（公休节假日除外）。

- 获取招标文件地点及联系方式：广东东正招标有限公司，地址：东莞市南城区第一国际二期百安中心A座209号。联系人：苟先生，联系电话：0769－23021089。

- 获取招标文件方式：现场购买

要求：1、供应商在购买采购文件时须提供如下证明材料：（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；（2）税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；（3）银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；（4）组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；（5）法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；（6）提供以上证件的原件扫描件（整合成一个PDF文档格式），如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。曾在本市参加政府采购活动的供应商，购买采购文件时只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

- 本项目采购文件每套售价人民币150.00元，售后不退。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三天前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

- 如投标人对招标文件内的条款有异议的，请于规定时间内投标截止前向采购代理机构提出，逾期不予受理。

- 投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

1、递交投标文件时间：2016年  7 月 20 日，上午09:00－09：30（北京时间）

2、递交投标文件截止时间：2016年 7 月 20 日，上午09：30（北京时间）

3、开标时间：2016年 7 月 20 日，上午09：30（北京时间）

4、递交投标文件及开标地址：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心政府采购招投标服务大厅开标六室。

- 洽购采购文件：

采购代理机构：广东东正招标有限公司

地址：东莞市南城区第一国际二期百安中心A座209号

联 系 人：苟先生

联系电话：(0769) 23021089

传    真：(0769) 23021019

- 有关此次采购事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购人或采购代理机构查询：

采购代理机构：广东东正招标有限公司

地    址：东莞市南城区第一国际二期百安中心A座209号

联 系 人：黄先生

电    话：(0769) 23021089

传    真：(0769) 23021019

# 投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政性资金，资金已落实。 |
| 2 | ★合格的投标人 | 具体要求见本采购文件第一篇。 |
|  | ★关于联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 6.2 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 8 | 采购文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会； 2.采购人或采购代理的澄清、修补或答疑期限：在提交投标文件截止时间15天前。 |
| 11 | ★投标文件 | 1.投标文件（由唱标信封、价格文件、商务文件、技术文件四部分组成；价格文件必须单独装订成册，商务文件、技术文件可合编成一本）； 2. 唱标信封单独编制、单独装订； 3. 在商务技术文件中，不能出现有关投标报价的内容，投标报价和货物分项报价只能出现在价格文件中。 4.电子文件【含投标文件价格文件、商务技术文件, 电子投标文件采用光盘介质或U盘装载，其中价格（投标报价总表、分类报价明细表）需用Excel电子表格提供。】 |
| 12 | ★投标报价 | 投标报价超出本项目采购预算金额的为无效投标。 |
| 13.2 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和履约能力的资格证明文件(复印件加盖投标人公章)。 |
| 15.1 | ★投标保证金 | 投标保证金金额：包A¥22,000.00元、包B¥26,000.00元、包C¥35,000.00元。 投标保证金账户： 开户名称：广东东正招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部 账号：769904432910301 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 投标文件正本密封包封为1包（内含商务技术文件、价格文件正本各1份）； 投标文件副本密封包封为1包（内含商务技术文件、价格文件副本各7份）； 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 18.1 | 投标文件的递交、接收和密封 | 1.投标文件递交时间：2016年7月20日上午09:00～09:30时（北京时间）； 2.递交投标文件截止时间：2016年7月20日上午09:30时（北京时间）； 3.地点：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心政府采购招投标服务大厅开标六室。 |
| 22.1 | 开标 | 1.开标时间：2016年7月20日上午09:30时（北京时间）； 2.开标地点：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心政府采购招投标服务大厅开标六室。。 |
| 24.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 7 人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家6人由东莞市财政局专家库中随机抽取确定。 |
| 24.3 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 29.3 | 采购信息公告媒体 | 东莞市政府采购网、中国政府采购网。 |
| 34 | 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利 | 变更数量允许范围为±10%。 |
| 36.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总金额的5%（适用于包A、包B和包C）。 履约保证金账户：采购人指定账户(单位基本账户) 。 |
| 37.1 | 中标服务费 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，按照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）、国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）的规定标准货物类收取中标服务费。 |

## 二、项目商务需求（适用于包A、包B和包C）

| ★资格标准 | 投标人要求： ○投标人必须在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人； ○投标人必须是所投设备的制造商或代理商或经销商，投标人为代理商或经销商的必须获得所投设备制造商出具的合法代理或经销授权证明； ○投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件； ○投标人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）； ○凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：1）、为同一法定代表人的；2）、为同一股东控股的；3）、其中一家公司为其他公司最大股东的； ○本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- |
| ★交货期 | ○ 合同签订后45天内完成所有货物供货、安装、调试及验收等工作（各项货物详细要求以用户需求为准）。 |
| ★质保期 | ○ 项目各项货物自验收合格、双方签字之日起不少于1年（各项货物详细要求以用户需求为准）。 |
| ★报价方式 | 报价包含（人民币报价） ○ 招标范围内的所有货物。 ○ 货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 ○ 安装费及质保期内的保修费。 ○ 应纳的税金。 |
| ★付款方法和条件 | ○合同签定并全部货物交货及经甲方验收合格，办理完验收手续后一次性向乙方支付合同价的95%，合同价的5%自验收合格满一年后无息支付。 |
| 售后服务要求 | 售后服务要求：（用户需求有要求的以用户需求为准） ○项目各项货物自验收合格、双方签字之日起不少于1年（各项货物详细要求以用户需求为准）。 ○在质保期内，如发现故障（7天内）无法修复或一个故障出现三次，中标人应无条件更换相同品牌的新机器。 ○保修期内所更换零部件由中标人免费并及时提供，中标人技术服务人员的一切费用全部自理。 ○中标人应在广东省有维修站和工程师，以保证采购人在报修后24小时内有维修工程师到达采购人实验室维修设备。 |
| ★投标有效期 | ○自开标日起90天。 |
| ★合同条款 | ○投标人实质响应合同各条款。 |
| ★交货地点 | ○采购人指定的地点。 |

## 三、投标须知

### （一）总则

1 资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    采购适用范围：本采购文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3     采购适用的法律：本次采购适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令18号)及政府采购的相关法律法规。

4 合格的投标人

4.1 符合采购文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。

4.2  如本项目接受联合投标，以联合体形式参加投标的投标人，联合体应符合招标文件中合格投标人的要求，联合体应携带资格要求相应资料联合购买招标文件(出示联合投标协议)，在制作投标文件时，必须将联合投标协议装订于投标文件内一并提交，联合投标协议内容必须明确联合体承担的工作和相应责任，如内容表述不明确的将有可能导致联合体投标人失去投标资格；招标文件特殊要求规定投标人特定条件的，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件，如果涉及有资质要求的，由同一专业的单位组成的联合体，且分工为同一专业工作的情况，按资质等级较低的单位确定资质等级。

5 纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本采购文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还采购文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

（2）采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）采购文件

7 采购文件的构成

7.1 采购文件包括：

第一篇 投标邀请书

第二篇 投标人须知

附件一:   收费标准

附件二：  评标工作大纲

第三篇 用户需求书

第四篇 投标文件格式

第五篇 合同条款格式

7.2 投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本采购文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广东省东莞市质量监督检测中心。

- “采购代理机构”系指广东东正招标有限公司。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “采购文件”系指由采购代理机构发出的本采购文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本采购文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合采购文件要求的货物，“服务”系指投标人须向采购人提供的符合采购文件要求的服务。

- “实质性响应”系指符合采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8 采购文件的澄清

8.1 投标人对本采购文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖投标人公章），下同）向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。

8.2 根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对采购文件的澄清要求，随后以书面形式通知本采购文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为采购文件的组成部分，如与采购文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9 采购文件的修改

9.1 在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对采购文件进行修改。

9.2 采购文件的修改将以书面函件形式通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖投标人公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买采购文件的潜在投标人。

### （三）投标文件的编制

10 投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  采购文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  采购文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6  投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对采购文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7  投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制采购文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8  投标人对采购文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，采购代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按采购文件中所列需要核对原件的资料《中标供应商资料文件原件核对情况表》，包括相关证件、证明文件、合同证明文件和其他文件等的原件送采购人或采购代理机构核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同证明文件和其他文件的原件、复印件没有按采购文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签字之处必须由当事人亲笔签署。

11 投标文件的组成

11.1 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件、唱标信封组成（格式见第四篇投标文件格式）。

第一节、价格文件

第二节、商务文件

第三节、技术文件

11.2 唱标信封单独编制、单独分装。

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12 投标报价

12.1 本次采购必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4 合同项下，买方需要的服务（或货物）和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5 本次采购实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于采购预算的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13 证明投标人的合格性的证明文件

13.1 根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2 投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14 证明货物和服务的合格性并符合采购文件规定的声明文件

14.1 投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合采购文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2  证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3  为说明第14.1款的规定，投标人应注意本采购文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15 投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 ★投标保证金缴纳方式：

（1）投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定:

①投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

②如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

（2）采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

1）政府采购信用融资担保：为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

①试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生  13128070033

卢先生  13794966038

②上海浦东发展银行股份有限公司东城支行

地址：东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺

（市国土局斜对面，市供电公司隔壁）

联系人：陈小姐  13922514987

李先生  18607692998

朱小姐  18681073366

③中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部

地址：东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层

联系人：文小姐  18688622988

④广东华兴银行东莞分行

地址：东莞市南城区元美路10号亨美大厦1-4楼

联系人：公司银行部负责人 纪佳  23889669   18122817288

产品经理       李思梅  23889680   18926881661

⑤东莞银行

地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号

联系人：业务发展部联系人 吴悠 22113180   18689263096

⑥广发银行股份有限公司东莞分行

地址：东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部

联系人：尹淑君 0679-22450215   13580876392

⑦中国邮政储蓄银行

地址：东莞市莞城运河西二路33号

联系人：何畅帆 13377726222

2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）《政府采购投标担保函》必须在开标的前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标的投标人的投标保证金将在本项目的《采购结果通知书》发出后，采购代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐投标人按采购文件要求提供的相关资料后，办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。投标保证金将自动转账退还原汇入账户；采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，在《采购结果通知书》发出后5个工作日内，被授权代表凭授权书（含身份证复印件加盖投标人公章，同时提供身份证原件核对）和《投标担保收据》退还投标保函。

15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，提供投标保证金支付凭证【采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，携带被授权代表凭授权书（含身份证复印件加盖投标人公章，同时提供身份证原件核对）和《投标担保收据》】、合同原件一份（交采购代理机构备案）及履约保证金支付凭证到采购代理机构处。采用投标保函方式递交投标保证金的，采购代理机构将凭前述资料向投标人退还投标保函；采用银行转账或电汇方式递交投标保证金的，采购代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐相关资料后，办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。投标保证金将自动转账退还原汇入账户。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。中标人逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

(1) 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

(2) 中标人按本须知的规定交纳了履约保证金；

(3) 中标人按本须知的规定支付了中标服务费。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

(1) 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

(3) 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

(4) 中标后未按采购文件中的规定缴付中标服务费；

(5) 有违反国家有关法律法规的行为。

16 投标有效期

16.1 投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17 投标文件的式样和签署

17.1 ★投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封条加盖投标人公章并由授权代表签字。

17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3 投标文件须由投标人的法定代表人或合法授权代表正式签署及盖投标人公章，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人公章。

17.4 ★投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人公章。

17.5 投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6 电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7 电报、电传、传真的投标概不接受。

17.8 ★投标人应将所有投标文件、样品（如有）必须封入密封的信封或包装，封条上加盖投标人公章和法定代表人（或其授权代表）签署。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本/副本/唱标信封/样品。

### （四）投标文件的递交

18 投标文件的密封和标记：

18.1 投标人应将投标文件按《投标须知前附表》的要求进行封装。

18.2 唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。

18.3 投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封条位置上标注注明），封条位置须加盖投标人公章；

18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19 投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人授权委托书原件及本人身份证原件（若投标人为法定代表人，则只需提法定代表本人身份证原件）

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未按采购文件要求密封和标识的；

19.3.3 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.3.4 在投标截止时，投标人未提供第19.2款规定的资料的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当日开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第7款的规定修改采购文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20 迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3 递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4 投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

### （五）开标、评标与定标

22 开标

22.1 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。投标人代表必须持本人有效身份证明参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还需持单独法定代表人授权书原件（盖公章）；如投标人代表（法定代表人或其授权代表）不到开标现场，所送达的投标文件将被拒绝。

22.2 按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4 投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 采购代理机构对开标过程进行记录，由采购人、投标人以及监标员（如有）签字确认，并存档备查。

23 评标过程的保密性

23.1 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得采购文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24 评标委员会

24.1 采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一天由东莞市财政局专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关政府采购规定。

24.2 评标委员会将只对确定为实质上响应采购文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3 评标委员会依法根据采购文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关政府采购的法则、规定，遵守有关政府采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25 投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见评标工作大纲）。

25.2 符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。（详见评标工作大纲）

26 投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应采购文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27 对投标文件的比较和评价

27.1 评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格文件的详细评审。（详见评标工作大纲）

28 评标原则及方法

28.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在《投标须知前附表》规定的媒体公告。

30 资格后审

30.1 采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的投标人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2 审查将根据投标人提交的投标文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对投标人的财务等进行审查。如发现投标人存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3 如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人的能力做类似的审查或重新采购。

31 评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

31.1 在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32 中标通知

32.1 投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

32.2 采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32.4 中标人如在收到采购结果通知后15天内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按政府采购相关法律法规追究其相关责任。

32.5 如果中标人没有按照上述第32.4款规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新采购。

33  废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

### （六）授予合同

34 授予合同的准则

34.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合采购文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35 合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供采购文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2中标人在自中标通知书发出之日起30天内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按采购文件要求和中标人投标文件承诺签定采购合同，合同签订内容不得超出采购文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 签订采购合同后5个工作日内，采购人应将采购合同副本送至采购代理机构备案。

35.4采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式送至采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式送至采购代理机构备案。

35.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

36 履约保证金

36.1  中标人领取中标通知书后十天内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前）,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。履约保证金金额及账户信息详见《投标须知前附表》。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。中标人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。履约保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合采购文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2) 履约保证金以专业担保机构、商业银行出具的担保函的形式缴交（注：专业担保机构见第40.2款，商业银行必须是已在东莞市财政局备案的银行）。

（2）履约保证金：

1）履约保证金以银行划账形式提交，投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在中标人领取中标通知书后十天内汇入到履约保证金专用账户（以银行到账为准），可采用银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。履约保证金汇入履约保证金专用账户后，到期后无息退还。

36.2 履约保证金汇入专用账户后，中标人将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件( 注明中标通知书编号)一份并加盖中标人的公章送采购代理机构（标书购买处）【注：若中标人采取履约保函的方式缴纳履约保证金时，中标人将履约保函原件（含36.1（1）款规定的其他原件）交给采购人，由采购人在复印件上每页加盖投标人公章、并在复印件上注明“原件已收”及签收人、日期后，中标人在复印件上加盖中标人的公章，送采购代理机构】，采购代理机构收到中标人提交的履约保证金汇款凭证复印件后，办理退还投标保证金手续。采购人必须收到履约保证金后，凭中标通知书与中标人签订项目的采购合同。

36.3 在整个项目验收合格后，中标人的履约保证金可按东莞市政府采购相关的规定进行退回。

37 中标服务费

37.1 中标人应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付中标服务费。收费标准详见附件。

37.2 中标人收到中标通知后，须在15天内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

37.3 中标服务费只收现金、银行转账或电汇。

37.4 中标人如未按第36.1款、第37.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

37.5 中标服务费不在投标报价中单列。

38. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

40.  融资担保

40.1 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

40.2 政府采购信用融资担保：为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，与下列金融机构进行融资贷款或信用担保。

①试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司

地址：东莞市东城区君豪商业中心9楼

联系人：谭先生  13128070033

卢先生  13794966038

②上海浦东发展银行股份有限公司东城支行

地址：东莞市东城区金泽花园商住中心玉兰阁A06-08号铺

（市国土局斜对面，市供电公司隔壁）

联系人：陈小姐  13922514987

李先生  18607692998

朱小姐  18681073366

③中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部

地址：东莞市南城区莞太路63号鸿福广场首层

联系人：文小姐  18688622988

④广东华兴银行东莞分行

地址：东莞市南城区元美路10号亨美大厦1-4楼

联系人：公司银行部负责人 纪佳  23889669   18122817288

产品经理        李思梅  23889680   18926881661

⑤东莞银行

地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场1栋商铺101号办公801号

联系人：业务发展部联系人 吴悠 22113180   18689263096

⑥广发银行股份有限公司东莞分行

地址：东莞市城区东城西路6号广发银行二楼小企业金融部

联系人：尹淑君 0679-22450215   13580876392

⑦中国邮政储蓄银行

地址：东莞市莞城运河西二路33号

联系人：何畅帆 13377726222

### （七）质疑与回复

41   质疑与回复

41.1 质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的质疑事项及事实依据；

(3) 提起质疑的日期。

41.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖投标人公章。

41.3. 投标人认为采购文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

41.4. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

41.5. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。

41.6. 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

- 附件一：收费标准

采购代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算；

2、本次招标为货物招标，招标代理服务收费按货物类计费标准收费，以中标价作为计费基数。

例：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8%＝4万元

（5000－1000）万元×0.5%＝20万元

（6000－5000）万元×0.25%＝2.5万元

合计收费=1.5＋4.4＋4＋20＋2.5＝32.5万元

- 附件二：评标工作大纲

一、评标原则和目的

  - 国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03]（采购编号：东采公〔2016〕391号）的采购按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令18号)及政府采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照采购文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照采购文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（三）资格性检查和符合性检查过程中，投标人有不符合下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）已按采购文件要求交纳投标保证金；

2）投标报价未超出本项目的最高限价或采购预算；

3）符合合格投标人的基本条件（提供资格证明文件并符合采购文件要求）；

4）投标文件按照采购文件规定要求密封及签字盖章，签字人有法定代表人有效授权；

5）投标有效期限符合要求；

6）交货期；

7)质保期；

8）未将一个包中的内容拆开进行部分投标且投标方案唯一；

9) 投标文件商务、技术响应与事实相符，无虚假投标；

10) 响应采购文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；

11）符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

（四） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（五）评标委员会应于开标之后首先就投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。

（六）现场澄清：按采购文件第二篇。

（七）细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应采购文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与数量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

4、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（八）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分算术平均，得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

2、投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签字确认。

3、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前二名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人。

（九）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

（十）对小型或微型企业投标的扶持

1.根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》，并且必须在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

（十一）中小企业划分标准

中小企业应当符合小型或微型企业划分标准（根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准）；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（十二）小型或微型企业投标产品的优惠

供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型或微型企业产品投标报价×6%。

（十三）大中型企业与小型或微型企业组成联合体共同参加投标的优惠

大中型企业与小型或微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型或微型企业的按照第（十二）条规定给予其价格扣除。

三、评分标准和细则

（一）资格性、符合性审查

1、商务技术符合性审查表（适用于包A、包B和包C）

| 投标人 检查项目 |  | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 商 务 符 合 性 | 1、合格投标人条件 |  |  |  |
|  | 2、交货期 |  |  |  |
|  | 3、质保期 |  |  |  |
|  | 4、报价方式 |  |  |  |
|  | 5、投标有效期 |  |  |  |
|  | 6、付款方法和条件 |  |  |  |
|  | 7、按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |
|  | 8、按招标文件规定要求编制投标文件和签署、盖章 |  |  |  |
| 技术符合性 | 1、投标人实质性响应招标文件“用户需求书”的要求（包括打“★”条款） |  |  |  |
|  | 2、未将一个包中的内容拆开进行部分投标且投标方案唯一 |  |  |  |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |  |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

2、价格符合性审查表

| 投标人 检查项目 |  | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 价格 符合性 | 按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件没有明显不一致 |  |  |  |
|  | 投标人报价没有超出财政采购预算 |  |  |  |
|  | 投标人报价没有明显低于成本价 |  |  |  |
|  | 投标人有投标报价表或分项报价表 |  |  |  |
|  | 投标报价无严重缺漏项目 |  |  |  |
| 投标文件没有其他导致废标的因素 |  |  |  |  |
| 最终结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“〇”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

（二）评分因素及分值（适用于包A、包B和包C）

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 商务 | 20分 |
| 2、 | 技术 | 50分 |
| 3、 | 价格 | 30分 |
| 总 分 |  | 100分 |

（三）评分因素分值的具体分配：（适用于包A、包B和包C）

      - 商务评分标准：（总分：20分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求的响应程度 | 投标人应如实填写商务条款偏离表，根据响应情况进行打分： 优于用户需求，横向比较得5-4分，全部满足用户需求，得3分 有负偏离时，在全部满足用户需求3分的基础上，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 2 | 投标人的实力情况 | 根据投标人2013年、2014年和2015年经审计的财务报表，三年都盈利得3分，2年盈利得2分，1年盈利得1分，其他不得分（以经会计师事务所审计的财务报表为准）。 | 3分 |
| 3 | 投标人的资质及荣誉 | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的ISO9000系列质量管理体系认证证书得1分；无不得分。 投标人具有由行政部门颁发的高新技术企业认定证书得1分，无不得分。 | 2分 |
|  |  | 参与的标准制修订每一项标准得0.5分，本分项最高得2分。 （提供证书、标准文本等的复印件并加盖投标人公章） | 2分 |
| 4 | 售后服务点情况 | 所投的每个产品的原厂的售后服务点设立情况：全部在广东省内有设立售后服务点的得4分，每少1个广东省内原厂售后服务点扣1分，扣完为止。（售后服务点物业若为投标人自有的，提供营业执照、房产证；售后服务点物业若为投标人租用的，提供营业执照、房产证、租房合同（协议）等相关有效证明文件，不能委托第三方为售后服务点） | 4分 |
| 5 | 投标人提供的产品业绩证明 | 自2015年以来投标人具有国家级质检机构的项目业绩，超过300万元（不含300万元）的每个项目得2分，200万元（不含200万元）至300万元（含300万元）的每个项目的1分，100万元（不含100万元）至200万元（含200万元）的每个项目得0.5分，最高不超过4分。 （以合同复印件作为证明材料，评分中无证明资料或评审专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。） | 4分 |

      - 技术评分标准：（总分：50分）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容和说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 根据投标人对《用户需求书》技术条款响应情况进行评分：全部满足得20分；标注“▲”号的条款每负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：投标文件需提供设备生产厂家的技术参数证明文件加盖投标人公章，或提供证明满足技术参数的设备制造厂家公开发布的产品彩页说明书加盖投标人公章，未提供上述证明文件的视为不响应要求，评分时不得分。 | 20分 |
| 2 | 设备的配置及性能参数 | 对投标设备的品牌、型号、配置、功能、使用的方便性、该设备类似项目使用经验、技术成熟性及先进性、检测的准确度进行评审，优[12-9)分；良[9-6）分；中[6-3）分；差[3-0]分。 | 12分 |
| 3 | 质量保证措施 | 对投标人产品生产制造过程中产品质量保证措施，以及产品流通阶段的质量控制措施和可行性进行评审，优[3-2.5）分；良[2.5-2）分，中[2-1）分；差[1-0]分。 | 3分 |
| 4 | 培训计划 | 对投标人培训计划及其培训师资与培训能力进行评比，优[5-4）分；良[4-3）分；中[3-1.5）分，差[1.5-0]分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务、技术服务及承诺 | 对售后机构配置包括专业技术服务力量、备品配件仓库；保修期年限、维修响应时间、应急处理方式；厂家、制造商对维修服务和应用支持的承诺情况；保修期后设备维护服务计划等进行评比，优[10-8.5）分；良[8.5-6）分；中[6-2.5）分；差[2.5-0]分。 | 10分 |

备注：

（1）采购文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数字）。

      - 价格评分标准：（总分：30分）（适用于包A、包B和包C）

（1）价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

（2）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值

# 用户需求书

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期（天） |  |  | 质保期（年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原子荧光光谱仪 | 1 | 5 |  |  |  | 3 |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 电位滴定仪 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 超纯水净化器 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 微波消解仪 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 金属抛光机 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 旋转蒸发仪 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 冷冻研磨仪 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 索氏提取装置 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 电子天平 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 离心机 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 电子天平 | 2 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 分光测色计 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 光泽计 | 1 | 45 |  |  |  | 1 |  |
|  | 测厚仪 | 2 | 45 |  |  |  | 1 |  |
| 包B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000kN拉伸试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 热作模具钢热疲劳试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 动态疲劳试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 高温蠕变试验机 | 2 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 摆锤冲击试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 杯突试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 300kN拉伸试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 100kN拉伸试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
|  | 20kN拉伸试验机 | 1 | 45 |  | 2 |  |  |  |
| 包C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬轨加工中心 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 钻床 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 平面磨床 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 摇臂铣床 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 线切割制样机 | 2 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 车床 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 塑料注塑机 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 外圆磨床 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 锯床 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 氙灯老化箱 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 紫外老化箱 | 2 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 盐雾试验箱 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 盐雾试验箱 | 1 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 热处理炉 | 2 | 45 | 1 |  |  |  |  |
|  | 三坐标智能检测单元 | 1 | 20 | 1 |  |  |  |  |

- 技术要求

(一) 原子荧光光谱仪

1.    总量分析技术指标

1.1检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤ 0.01µg/L；Hg(冷原子法)、Cd≤0.001µg/L、Ge≤0.05µg/L、Zn≤1.0µg/L、Au≤3.0µg/L

1.2▲精密度≤0.8%

1.3线性范围：大于三个数量级

2.    性能特点：

2.1 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析

2.2 双道两元素同时测量

2.3 内置式进口双注射泵

2.4 气液分离器：一级气液分离器及二级气液分离器，彻底清除气泡及水蒸气

2.5 ▲全自动130位以上圆盘极坐标抗腐蚀进样器，具备进样针自动清洗功能

2.6 光源：空芯阴极灯，采用集束脉冲供电方式

2.7 波长范围：200～850nm

2.8 仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品

2.9 光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

2.1 0软件可实现测量数据快速导入EXCEL，实现网络资源共享

2.11 配合液相色谱仪，组成液相色谱仪-原子荧光联用仪，进行元素形态和价态的分析

3. 原子荧光形态分析技术要求

3.1 可对样品中的砷、汞、硒、锑等元素进行形态分析

3.2 整机既可以进行总量分析，也可以进行形态分析，且能够实现总量分析和形态分析的自动切换

3.3 紫外消解单元应密闭，确保紫外光无泄漏，紫外和非紫外模式可方便的进行切换，给出切换方式及切换时间

3.4 具有紫外工作模式和柱温控制指示灯，以显示工作状态

3.5 采用二元高压液相泵，可单独对高压泵进行脱机操作和检测

3.6 扩展有液相进样器接口，和液相进样器一体化控制；工作站即可控制液相色谱部分，也可以控制荧光部分

3.7 形态单元的试剂引入部分不少于6通道，且每个通道能单独调节

3.8 ▲形态预处理部分具有独立的蒸气发生系统，不得与总量检测部分共用，以提高分析效率和减少交叉污染

3.9 液相分离单元技术参数：

3.9.1 输送系统：具有主动和辅助活塞的双柱塞输送泵

3.9.2 规格：10ml

3.9.3 柱塞反冲：标准

3.9.4 溶剂接触材料：陶瓷、宝石、PEEK和不锈钢

3.9.5 流速范围：0.001～9.999ml/min（10ml泵头）

3.9.6 流量准确度：≤±<0.1%（1ml/min，12MPa）

3.9.7 残留脉冲：<2%（1ml/min，甲醇：水（8：2），12MPa）

3.9.8 系统保护：可调的Pmin和Pmax

3.9.9 最大运行压力：10ml陶瓷40MPa；10ml不锈钢40MPa

3.9.10 梯度：利用软件控制最大可扩展到四元高压梯度

3.10 液相自动进样器技术参数

3.10.1 存放环境条件：温度：-30℃～70℃；相对湿度：<95%RH（无凝结）

3.10.2 运行环境条件：温度：4℃～55℃；相对湿度：<95%RH（无凝结）

3.10.3 XYZZ三轴四驱动技术，进样和空气针独立驱动，提升可靠性、进样准确度和样品瓶适应性

3.10.4 内置进样阀采用先进的防护技术，显著增强试剂耐受性，降低磨损延长寿命

3.10.5 进样方式：变量进样或定量环进样（配20μl环，可更换）

3.10.6 进样体积：0.1μl～999.9μl

3.10.7 精密度：RSD<0.5%（10μl变量进样），RSD<0.25%（环进样）

3.10.8 进样线性：r>0.999（变量进样）

3.10.9 记忆效应：<0.0025%（自动清洗，指定条件）

3.10.10 针清洗：在进样前后任意设定

3.10.11 样品位数：60位1.5ml标准样品瓶，或90位微量瓶，或120位1.5ml标准样品瓶，或150位微量瓶

3.10.12 控制方式：键盘、USB、RS232、TTL

4. 元素形态分析功能技术指标

4.1  检出限：

4.1.1 As（Ⅲ）＜0.04ng，DMA＜0.08 ng，MMA＜0.08 ng，As（Ⅴ）＜0.2 ng，分析时间  ＜6分钟

4.1.2 SeCys＜0.3，SeMeCys＜1，Se(IV) ＜0.1，SeMet＜2，分析时间＜10分钟

4.1.3 Hg(II) ＜ 0.05，MeHg＜0.05，EtHg＜0.05，PhHg＜0.1，分析时间＜12分钟

4.1.4 Sb(III) ＜0.1，Sb(V) ＜0.5，分析时间 ＜12分钟

4.2  精密度＜4%

4.3  线性范围：三个数量级

4.4  相关系数：>0.999

5. 配置清单

5.1 原子荧光总量部分：

5.1.1 主机，1套

5.1.2 注射泵-蠕动泵联用全自动断续流动进样系统（含夹管阀），1套

5.1.3 自动进样系统，1套

5.1.4 专用编码空芯阴极灯，4支

5.2 液相色谱原子荧光联用部分：

5.2.1 微型进口二元高压液相泵，1套

5.2.2 六通阀，1套

5.2.3 内置高效在线紫外消解系统，1套

5.2.4 双柱温箱系统，1套

5.2.5 砷色谱柱/汞色谱柱，各2支

5.2.6 液相色谱原子荧光联用数据工作站，1套

5.2.7 标准配件，1套

5.3 商用计算机、打印机，1套

5.4 液相自动进样器，1台

6. 仪器售后服务及其他：

6.1 ★合同签订后5天内完成安装、调试及验收。免费保修36个月，自仪器自安装验收合格之日起计算。采购人提出有关维修的问题，中标人必须做到2小时内响应，如不能解决问题将派人现场排除故障

6.2 终身免费升级仪器软件

6.3 ▲所投设备为成熟设备，在中国大陆用户不低于50家，提供用户单位、联系人及联系方式

(二) 紫外可见分光光度计

1. 性能指标

1.1 光路设计：双光束，全息光栅

1.2 波长范围：(190～900)nm

1.3 ▲波长准确度：≤±0.15nm（656.1nm）

1.4 波长重复性：±0.05nm

1.5 ▲光度计准确度：≤±0.005A（在1A，用NIST930滤光片测量）

1.6 光度计重复性：±0.001A

1.7 稳定性：0.0004A/h（500nm，30分钟预热）

1.8 基线平直：±0.001A

1.9 谱带宽度：至少包含0.5nm、1nm、2nm三段

1.10 响应：最小值为0.1秒

1.11 分辨率：0.1nm

1.12 杂散光：0.015%以下（220nm，NaI 10g/L溶液）

1.13 漂移：不大于0.0005Abs/h（启动2小时后）

2. 消耗品

2.1 氘灯，1支

2.2 卤素灯，1支

2.3 玻璃比色池（10mm），4个

2.4 石英比色池（10mm），4个

(三) 电位滴定仪

1 主要用途：

用于液体、固体、气体水分含量的测试

2 技术指标

2.1 硬件：

2.1.1 具备平行滴定功能，即一台仪器可同时进行两个相同或者两个完全不同的滴定实验，互不影响，实现“一机两用”

2.1.2 仪器配置中英文仪器控制软件，通过电脑进行所有的操作，保证任何操作都在软件里面进行，以保证数据的可追溯性

2.1.3 测定模式有极化电流(Ipol模式)和极化电压(Upol模式)两种测量模式，可以在任何一种测定模式下根据实验需要设定所需要的极化电流值或者极化电压值

2.1.4 ▲滴定管体积：1，5，10，20，50ml可选；且20ml，50ml滴定管必须具备，以满足大体积滴定

2.1.5 滴定管内置接触式智能芯片，可通过智能芯片传感技术来读取或写入滴定管的规格、编号、体积、分辨率及卡氏试剂的浓度、有效期、标定历史数据，过期报警信息等，实现数据的可溯源性

2.1.6 主机带多个MSB接口，软件可以自动识别主机型号和序列号。主机配备的接口具有通用性，仪器自动识别外围设备仪器型号（如打印机、条形码扫描仪、分析天平等）

2.1.7 仪器保存方法的个数大于200个

2.1.8 ▲配备废液防溢流功能，确保仪器安全性

2.2 软件：

2.2.1 可按照实验要求自由编辑实验步骤进行测定，测定过程中可以调节滴定参数；软件可自动进行方法合理性自检

2.2.2 具备计算功能，计算公式可编辑，实验结果可自动计算、统计、平均值和重新计算功能

2.2.3 可以输出滴定数据（excel或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线

2.2.4 检测性能：

2.2.4.1 水分测量范围：10ppm～100%

2.2.4.2 极化接口

2.2.4.2.1 极化电流范围：-120～+120μA

2.2.4.2.2 测量范围：-1200～+1200 mV

2.2.4.2.3 分辨率：0.1mV

2.2.4.2.4 准确度：≤±0.2 mV

2.2.4.2.5 极化电压范围：-1200～+1200 mV

2.2.4.2.6 测量范围：-120～+120 μA

2.2.4.2.7 分辨率：0.1μA

2.2.4.2.8 温度范围：-150℃～+250.0℃

2.2.4.2.9 温度分辨率：0.1℃

2.2.4.2.10 温度准确度：≤±0.2℃

2.2.5 检测方法：符合GLP，GMP和FDA21 CFR Part11的要求

2.2.6 控制系统：

2.2.6.1  软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件，且仪器登陆操作受密码保护，从而完全保证数据的安全性、结果及操作的可溯源性

2.2.6.2  一套滴定仪软件可以控制至少2台以上仪器主机，一套软件可打开四个工作平台，同时进行四个项目的分析测试

2.2.7 卡氏加热炉系统：

2.2.7.1  性能

2.2.7.1.1  温度范围：50℃～250℃

2.2.7.1.2  ▲温度稳定性：≤0.1℃，温度数字化控制，测量温度可在两个温度之间一键自由切换

2.2.7.1.3  升温速度：≥15℃/min

2.2.7.1.4  降温速度：≥9℃/min

2.2.7.1.5  流速范围：0～300 mL/min

2.2.7.2  每个样品可独立加热处理,避免交叉污染，顶空进样方式，样品瓶体积小于8mL，以降低空白；加热采用底部，四周同时加热方式，达到快速加热目的

2.2.7.3  连接水分测定仪与固体样品处理器的导气管具备温控功能，水分不得在导气管中冷凝

2.2.7.4  可配合所投设备的容量法和库伦法水分测定仪，应用于难溶样品和有副反应的固体样品测量

2.2.8 微库仑滴定

2.2.8.1 用途：测定气体中的总硫含量，符合GB/T 11060.4、SH/T 0253、SH/T 0254、SH/T 0222、ASTM D3120等标准

2.2.8.2 技术参数

2.2.8.2.1 测量范围(ng/μl)：S：0.02～5000，Cl：0.1～5000

2.2.8.2.2 最大电解电流(mA)：1

2.2.8.2.3 放大器电解电压(V)：60

2.2.8.2.4 基线噪声：增益K=2400，采样电阻R=10kΩ时，噪声≤2μV

2.2.8.2.5 输入阻抗(Ω)：>106

2.2.8.2.6 温度设定分辨率：1℃, 温度控制准确度：≤±1%；升温速度：≥40℃/min，电热丝加热分为汽化、裂解两段升温

2.2.8.2.7 恒速进样系统：能精确控制进样速度0.2～1.0μl/s；流量准确度：4级

2.3 主要配置：

2.3.1 容量法卡氏水分仪主机，1台

2.3.2 仪器控制软件，1套

2.3.3 带有自动排液进液磁力搅拌台，1套

2.3.4 10ml智能交换单元，1套

2.3.5 卡氏水分测定杯，大小体积各1个

2.3.6 防溢液装置，1套

2.3.7 双铂电极测量电极，1支

2.3.8 密封连接管路，1套

2.3.9 卡氏加热炉主机，1套

2.3.10 样品瓶封口工具，1套

2.3.11 6ml样品瓶，100个

2.3.12 样品瓶盖，100个

2.3.13 温控加热导气管，1套

2.3.14 微库仑滴定：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微库仑滴定仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 微库仑进样器 | 台 | 1 |
| 3 | 微库仑滴定仪搅拌器 | 台 | 1 |
| 4 | 电源线（美标4根、国标1根） | 根 | 5 |
| 5 | 光盘 | 张 | 1 |
| 6 | 裂解炉电源线 | 根 | 1 |
| 7 | 通讯电缆 | 根 | 1 |
| 8 | 热电偶 | 根 | 3 |
| 9 | 加热带 | 根 | 1 |
| 10 | 专用大夹子 | 只 | 1 |
| 11 | 专用小夹子 | 只 | 1 |
| 12 | 培养皿 | 付 | 1 |
| 13 | 2A保险丝 | 只 | 4 |
| 14 | 10A保险丝 | 只 | 4 |
| 15 | 10μl微量进样器 | 支 | 2 |
| 16 | 50μl微量进样器 | 支 | 2 |
| 17 | 硅橡胶板 | 块 | 1 |
| 18 | φ3硅橡胶管 | 米 | 0.3 |
| 19 | φ6硅橡胶管 | 米 | 0.3 |
| 20 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 3 |
| 21 | 搅拌子 | 只 | 2 |
| 22 | 说明书 | 本 | 1 |
| 23 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 24 | 合格证 | 张 | 1 |
| 25 | 打印纸 | 本 | 1 |
| 26 | 气路压帽 | 只 | 10 |
| 27 | 多用插座 | 只 | 1 |
| 28 | 16A/250V电源插头 | 只 | 1 |
| 29 | 10A/250V电源插头 | 只 | 1 |
| 30 | 电解池 | 只 | 1 |
| 31 | 石英管 | 根 | 1 |
| 32 | 电脑 | 套 | 1 |
| 33 | 打印机 | 台 | 1 |

(四) 超纯水净化器

1、 总体要求

该系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水。包括预处理柱、反渗透膜（RO）柱和抗结垢EDI模块、水箱、185nm/254nm双波长紫外灯、超纯水柱及0.22μm终端精制器组成。

2、 系统产水水质

2.1 纯水

2.1.1 电阻率：5～15 MΩ.cm@25℃，带温度补偿

2.1.2 总有机碳(TOC)：﹤30ppb

2.1.3 硅截流率：＞99.9%

2.1.4 流速：≥5L/h，可24小时不间断制水

2.2 超纯水

2.2.1 ★电阻率：≥18.2 MΩ.cm@25℃

2.2.2 总有机碳(TOC)：1～5ppb

2.2.3 流速：逐滴至2L/min

2.2.4 直径大于0.22μm的颗粒物数量：<1/ml

2.2.5 微生物：<1cfu/mL

3、 主机内置长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂，树脂由电流全自动再生；阴极需涂布碳涂层防止结垢产生，无需定期更换离子交换树脂，水质稳定且减少实验室运行成本，投标彩页资料提供原理图

4、 水质监控

4.1 系统拥有四组电阻率检测器，电阻池灵敏常数：0.01cm-1，温度灵敏度：0.1℃，附原厂校验证书。可在自带的液晶显示屏上显示：进水电导率、反渗透产水电导率、EDI产水电阻值、超纯水产水电阻值、RO膜截流率、水箱液位、水温、进水流量等参数

4.2 内置TOC检测仪，在线检测超纯水中的TOC，检测范围：1～999ppb；检测准确度≤±1ppb，附原厂校验证书

5、 内置恒流泵，产水稳定

6、 反渗透前后设有电导率仪及程序控制，可将前期反渗透截留率较低的水通过三通阀排掉，水质稳定可靠

7、 配置≥60L液位控制水箱，底部无死角设计，可使水箱内水完全排空；配空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；并有卫生防溢流装置；全程液位显示，准确度≤±5%，并可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量，最大程度保证水质新鲜

8、 主机具备中文操作系统，可显示出水关键信息包括水质，系统状态、消耗品寿命和警告，投标彩页资料提供中文文字显示内容图片

9、 取水：具有与主机分离的独立超纯水远程取水部件,取水器可调高度适合所有的实验室器皿取水。取水器可显示实时水质、出水质量、水箱水位及维护和故障等信息

10、 主机可自动记录不少于1年用水量及水质资料，输出有网线接口，可将数据输出至打印机、电脑

11、 通过CE、UL认证，提供证书复印件

12、 配置：

12.1 主机，1台

12.2 反渗透预处理柱，1个

12.3 清洗药片，1盒

12.4 水箱，1个

12.5 空气过滤器，1个

12.6 超纯水独立取水臂，1个

12.7 纯水独立取水臂，1个

12.8 带芯片超纯化柱，1个

12.9 终端0.22μm终端精制器，1个

(五) 微波消解仪

1、 技术指标

1.1 采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W

1.2 非脉冲微波发射，微波安装功率≥3500W，微波功率0～100%连续自动调整；并能显示连续微波功率调整曲线

1.3 严格按照国际电工标准，在最大微波输出功率、负载情况下：微波泄漏量≤0.1mW/cm2（提供国际标准检测方法及数据），以保证操作人员健康

1.4 门体在消解运行过程中处于机械锁死状态，防止被意外打开

1.5 彩色视屏监控系统：内置针孔PTFE防腐蚀保护摄像头避免各种酸腐蚀，控制终端实时显示仪器运行状况，实时在线观察反应状况，实时观察腔体内转子，传感器等情况

1.6 温度控制系统：由消解罐体中主控罐控制反应，温度传感器直接并连续实时测量消解罐内样品的温度；控温范围：0～500℃，准确度≤±0.1℃，连续实时测温，控制终端上显示控温准确度

1.7 全罐压力自动控制，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行

1.8 终端能以不同颜色精确显示温度、功率曲线，并自动与设定升温程序对比，方便操作人员掌握消解工作。可在线控制/修改所有的反应参数

1.9 系统能自动计算任意时间段的平均输出功率

1.10 全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性

1.11 全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动

1.12 带消解罐自动识别功能，避免样品消解中断或重做

1.13 高压样品罐转子

1.13.1 反应容器最高耐压：≥100bar(1500psi)

1.13.2 反应容器最高耐温：≥300℃

1.13.3 反应容器体积：≥100ml

1.13.4 批处理量：≥15个

1.13.5 材质：TFM

1.13.6 消解罐工作方式为连续360°同向旋转及往复旋转两种方式，确保受热均匀

1.13.7 外罐材质：纤维复合PEEKK，不吸收溶剂和气体，不会发生形变

2、 仪器配置

2.1 双磁控管主机，1套

2.2 温度控制系统，1套

2.3 全罐压力控制系统，1套

2.4 15位以上高压样品罐转子，1套

2.5 高通量外罐，15个

2.6 高通量TFM内罐，30个

2.7 高通量TFM盖子，30个

2.8 高通量安全帽，30个

2.9 一体/分体两用彩色触摸屏控制终端，1个

(六) 金属抛光机

1. 设备主要技术参数和性能要求

1.1 基本要求：

1.1.1 可用于金属材料及非金属材料研磨抛光

1.1.2 使用环境：电源电压 AC 220V±10%，50Hz±1Hz，温度10～30℃，湿度≤85%RH

1.2 自动研磨抛光机技术要求：

1.2.1 工作底盘直径：不小于250mm

1.2.2 工作底盘转速：50～500rpm (转速无极可调)

1.2.3 压力单点加载：可同时制备1～5个Φ40mm/Φ30mm/Φ25mm试样

1.2.4 压力中心加载：可夹持5个Φ20～40mm样品，根据试样选择磨抛夹具，可定制

1.2.5 加载方式：气动加载方式

1.2.6 单点加载压力：5～100N

1.2.7 中心加载压力：20～350N

1.2.8 磨抛头：可顺时针/逆时针转动

1.2.9 磨抛头功率：不低于150W

1.2.10 磨抛头转速:不低于100rpm

1.2.11 磨盘功率:  不低于750W

1.2.12 可编程存储多种制样步骤，提高工作效率和保证重复性

1.2.13 配备自动滴液系统，不少于4个自动滴液泵

1.2.14 电子控制的LCD显示器，图形化显示界面，操作简单

1.2.15 样品夹具：不锈钢的样品夹具坚固耐用，不易变形，不易腐蚀。不锈钢样品夹具增加样品自重，确保磨抛时的稳定和平稳，获得最佳的制备结果

1.2.16 抛光布自带金属背板，一体成型。抛光布表面平整，制备效果好，方便重复使用

1.2.17 启动与停止功能，保护易碎样品，减少样品划痕，提高制样效果

1.2.18 动力头位置调节及锁紧，定位灵活，可将样品定位在任意需要的位置；如需手动制备，可全磨盘使用

1.2.19 自动水电磁阀控制，带废料收集盘，防溅环及上盖，易于清洁维护

1.2.20 铝制机架，粉末涂层，耐冲击塑料内置，防腐防锈，坚固耐用

2.  附件和耗材：

2.1 Φ250mm磁性工作盘

2.2 自动滴液装置，包括4个滴液泵，其中一个为氧化物抛光

2.3 不锈钢单点力夹具，用于夹持Φ30mm和Φ40mm镶嵌样品

2.4 不锈钢中心力夹具

2.5 带压脚的试样水平器

2.6 砂纸粘接盘，2张

2.7 Φ250mm碳化硅砂纸#220，#320，#500，#800，#1200，#2400，#4000，各100张

2.8 Φ250mm磁性复合盘，用于9μm 金刚石抛光液，2张

2.9 Φ250mm磁性抛光布，用于6μm，3μm，1μm金刚石抛光液，各5张

2.10 Φ250mm磁性氧化物抛光布，用于氧化物抛光液，5张

2.11 水基金刚石抛光液9μm，3μm，1μm，各1L

2.12 氧化物抛光液，5L

(七) 旋转蒸发仪

1、 技术参数

1.1 仪器主机电动升降，马达升降行程不少于140mm，具有安全停止功能，最低点设置0～60mm，高度可调

1.2 间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理

1.3 转速范围：20～280 rpm；真空度0～1050 mbar，可调。真空度、转速、进出水温度在同一控制面板数字显示

1.4 控制面板位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤

1.5 ▲中英文等多有语言控制面板可显示进出水温差和蒸馏曲线，实现自动梯度蒸馏和定量蒸馏功能。定量蒸馏准确度≤±3%

1.6 最大冷凝面积可达2000cm2

1.7 ▲智能化全自动蒸馏：具备自动沸点识别功能，自动调至未知溶剂的最佳蒸馏参数，100%防爆沸

1.8 内置溶剂数据库，包含常规40种溶剂的蒸馏参数，并可自定义其他溶剂的蒸馏参数

1.9 PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀

1.10 配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵

1.11 加热锅：控温范围：RT～180℃，数字显示。温度设置步长：1℃，温度偏差：≤±1℃。容积不少于3L，加热功率不小于1000W

1.12 加热锅带锁定功能键，避免误操作

1.13 配套变频三级隔膜真空泵，与主机同一品牌，抽气速率1.2m3/h，最低真空度可达2mbar

2、 冷却循环系统：（与主机同一品牌）

2.1 LED大屏幕数字显示，显示直观，清晰

2.2 控温范围：-20℃～40℃

2.3 精确控温，温度稳定性≤0.5℃

2.4 ▲泵最大流量：≥15L/min，泵速1000～3200rpm，无固定档位，无极可调

2.5 冷却功率20℃时：400W

2.6 变频压缩机，运行低噪音，节能，环保

2.7 具有高低液位双重监测探头；并具有低液位声音警报保护功能和清晰的液位显示

2.8 防水防尘的保护等级IP21

2.9 控制面板带锁定键，防止误操作

2.10 配置：

2.10.1 主机（含真空控制器），1台

2.10.2 玻璃组件（包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶），1套

2.10.3 数显型加热锅，1台

2.10.4 变频无油真空泵，1台

2.10.5 基本型冷却循环系统，1套

(八) 冷冻研磨仪

1. 总体要求：应包括粗粉碎和细粉碎两个部分

2 细粉碎要求

2.1 仪器系统：仪器由超离心旋转切割粉碎系统和电子控制系统组成，可以对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理，尤其适用于皮革以及纺织品的粉碎，也适用于冷冻粉碎

2.2 仪器安全符合CE认证；有电子锁功能；有防溅功能，防止样品溅出损失

2.3 ▲允许的进样尺寸≥10mm，最终出样尺寸≤40µm

2.4 最小样品处理量：≤10ml

2.5 仪器最高转速≥18000 rpm，可调

2.6 转刀圆周线速度:30～90 m/s

2.7 ▲纯钛制转刀，防止重金属污染，钴(Co)+锡(Sn)+铅(Pb)+镉(Cd)+铬(Cr)+汞(Hg)≤1000ppm；转刀提供材质分析报告

2.8 刀头采用插拔式设计，可直接用人手取出以及安装，无需其他工具，可方便进行清洗

2.9 钛制筛网，防止重金属污染：钴(Co)+锡(Sn)+铅(Pb)+镉(Cd)+铬(Cr)+汞(Hg)≤1000ppm；筛网提供材质分析报告

2.10 带有液晶显示的输出面板，可显示转速、能量输出、动力负荷、运行时间、操作间歇以及出错信息等

2.11 仪器可以方便设置所有研磨参数

2.12 仪器功率不低于1100W

2.13 配置

2.13.1 主机1台，包含收集盘

2.13.2 齿钛制转刀1个

2.13.3 钛制环筛 1mm、0.5mm各2个

2.13.4 吸尘器1台

3 粗粉碎要求

3.1 仪器系统：研磨腔室内安装了切割研磨系统，样品停留在研磨腔室内，直到达到预期的颗粒大小，通过可更换筛子上的小孔进入收集器中，从而达到粉碎效果

3.2 应用范围：对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理。如合成材料制品、计算机和电子废品、电线、合成材料制汽车部件碎料、胶片材料、聚氨酯类、合成橡胶、生胶、树胶、木材、膜材、皮料、骨头、有色金属、纸板包装材料、碎毛皮以及颗粒饲料等

3.3 样品处理量：0.5～50kg/h

3.4 最大进样尺寸不小于60×80mm；最终出样尺寸：0.25～10mm

3.5 ▲切割刀片（包括固定刀片）：防重金属污染的硬质碳化钨切割刀头，重金属锡(Sn)+铅(Pb)+镉(Cd)+铬(Cr)+汞(Hg)≤1000ppm；刀片提供材质分析报告

3.6 切割刀头采用六叶旋翼式或者螺旋式刀头；刀头采用插拔式，可方便进行清洗

3.7 转刀圆周旋翼线速度为4.0～20 m/s

3.8 转速：700～3000 rpm，转速连续可调

3.9 无铬钢筛网，防止重金属污染，钴(Co)+锡(Sn)+铅(Pb)+镉(Cd)+铬(Cr)+汞(Hg)≤1000ppm；筛网提供材质分析报告

3.10 机身设有锁紧装置，可实现对机身快速且安全的开启与关闭

3.11 研磨腔内壁平滑、易于清洗

3.12 切割转子和筛子无需任何工具便可进行拆卸，易于清洗

3.13 马达带有消声马达盖，有效减轻噪声

3.14 配置要求：

3.14.1 主机：带有3L以上收集容器一个和底架一个，功率不小于1500W

3.14.2 配置标准进样漏斗（漏斗带推塞杆）

3.14.3 不含重金属污染筛网4mm、2mm底筛各3个

(九) 索氏提取装置

1、 主要用途：用于食品、电子电器产品中的各种溶剂萃取样品制备工作

2、 工作条件：连续工作8小时以上

3、 技术指标：

3.1 根据标准索氏提取法原理用溶剂萃取固体样品中的各种可萃取成分，自动完成样品抽提的全过程（包括浸提、淋洗、溶剂回收和预干燥等步骤）；索氏萃取仪的溶剂抽提过程必须可编程控制全自动工作，配备全套操作附件

3.2 最大样品量：≥60ml（0.5～15g样品，依样品性质而定）

3.3 ▲批处理：每批可同时处理4～6个样品或以上

3.4 ▲测量重现性：相对误差±1％以内（5%～50%脂溶性物含量）

3.5 控温范围：室温～260℃

3.6 溶剂用量：<100ml（各种有机溶剂均可使用）

3.7 符合EX级防爆标准和CE电器标准

4、 基本配置：

4.1 ▲自动索氏提取仪：通过可编程电脑控制器控制驱动装置完成溶剂提取全过程的自动操作，可每批量完成1～6个样品的溶剂抽提，带有钢化玻璃安全门。配套全套安装配件和专用操作工具（包括滤筒、提取杯转移工具和批量操作工具等，无需另外配备即可完成提取工作）

4.2 驱动单元：可手控和自动控制操作自动索氏提取仪的所有工作

4.3 可编程电脑控制器：工作温度及各步骤浸提时间为数显、可以独立编程自动控制，自动控制抽提的全部过程

4.4 ▲铝制浸提杯把持器1个，连铝制浸提杯18个，玻璃浸提杯把持器1个，连玻璃浸提杯18个

4.5 浸提滤纸筒，150个（带18个滤纸筒接头），六位浸提杯架1个；六位浸提纸筒架1个

4.6 配套水冷装置，1台

4.7 Resel通用溶剂密封圈2套；VITON/BUYTL密封圈各2套

4.8 刀式粉碎样品磨1台（含锋利刀头和少量样品刀头各2套，带水冷装置）

(十) 电子天平

1、 ▲量程≥200g

2、 ▲显示分辨率：0.1mg（全量程）

3、 重复性≤0.1mg

4、 ▲带密度支架，密度直读

5、 带内较砝码，全自动校准

6、 五面防静电涂层玻璃防风罩，屏蔽外界静电荷的干扰

7、 四级防震

8、 全自动故障诊断

9、 前置式水平仪

10、 具备超载保护功能

11、 下部吊钩，满足大体积称量

12、 ▲级别：Ⅰ级

(十一) 离心机

1. 最大容量：4×100 ml

2. 最高转速：5000 rpm

3. 最大离心力：4400 g

4. 转速准确度：≤±50r/min

5. 定时范围：0～99h59min

6. 运行程序：20个

7. 控制及驱动系统：交流变频电机，微机控制，直接驱动，带自动锁盖功能、失衡停机功能等

8. 电源：AC 220V±10%，50Hz±1Hz

9. 噪音≤65 dB

10. 配置：

10.1 主机，1台

10.2 100ml转子，1个

10.3 100ml样品罐，8个

(十二) 电子天平

1、 ▲量程≥200g

2、 ▲显示分辨率：1mg（全量程）

3、 重复性≤1mg

4、 带内较砝码和防风玻璃罩

5、 ▲级别：Ⅰ级

(十三) 分光测色计

1、 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：≤95%RH

2、 符合标准

2.1 GB/T 15596-2009 塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定

3、 技术指标

3.1 照明/受光系统：反射：d/8（漫射照明，8°方向接收），SCI（包含镜面反射光）/SCE（不包含镜面反射光）同时测量（ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、CIE No.15、ASTM E1164），透射：d/0（漫射照明，垂直方向接收）

3.2 积分球：152mm

3.3 传感器：硅光二极管阵列（双列40组）

3.4 分光方式：平面回折光栅

3.5 测量波长范围:（360～740）nm

3.6 测量波长间隔：10nm

3.7 半波宽：10nm

3.8 反射率测量范围：0～200%；分辨率：0.01%

3.9 照明光源：脉冲氙灯

3.10 测量时间：约1.5秒（输出数据为止）

3.11 最小测量间隔：普通SCI/SCE模式时4秒

3.12 测量/照明口径：LAV：Φ25.4 mm/Φ30 mm（可更换），MAV：Φ8 mm/Φ11 mm（可更换）；SAV：Φ4 mm/Φ7 mm （可更换）

3.13 重复性：12白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次

3.14 光谱反射率：标准偏差0.1%以内

3.15 色度值：标准偏差△E*ab 0.02以内

3.16 器间差：△E*ab 0.15（LAV/SCI）（23℃时，以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值）

3.17 温度波动性：光谱反射率：±0.10%/℃以内，色度值：△E*ab 0.05/℃以内

3.18 透射测量规格：样品宽度133 mm，厚度小于50 mm，透射测量口径约Φ17 mm

3.19 带UV调整功能

4、 配置

4.1 主机，1台

4.2 色彩管理软件，1套

4.3 白色校正板(含校正数据盘)，1套

4.4 零位校正盒，1个

4.5 防尘罩，1个

4.6 配件盒，1个

4.7 Φ4mm目标罩，1个

4.8 Φ8mm目标罩，1个

4.9 Φ25.4mm目标罩，1个

4.10 3m USB数据线，1根

4.11 电源适配器，1个

(十四) 光泽计

1 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：≤95%RH

2 符合标准：DIN EN ISO 2813，ASTM D 523，ASTM D 2457，DIN 67530，JIS Z 8741，EN ISO 7668，GB/T 9754

3 技术指标

3.1 测量区域

3.1.1   20°：10×10毫米（0.4×04. 英寸）

3.1.2   60°：9×15毫米（0.35×0.6英寸）

3.1.3   85°：5×38毫米（0.2×1.5英寸）

3.2 测量范围

3.2.1   20°：0～160GU

3.2.2   60°：0～1000GU

3.2.3   85°：0～2000GU

3.3 测量时间：0.5秒/角度

3.4 重复性

3.4.1   0～99.9GU：≤0.2GU

3.4.2   100～2000GU：≤0.2%

3.5 重现性

3.5.1   0～99.9GU：≤0.5GU

3.5.2   100～2000GU：≤0.5%

3.6 自动关闭时间：10～99秒之间

3.7 具有自动校准和数据统计、储存功能，999个具有复位功能的含数据和时间的读数

4 配置

4.1 光泽仪，1个

4.2 含校准标准板的底座，1个

4.3 数据传输软件，1套

4.4 电脑传输线，1套

4.5 操作手册，1套

4.6 电池，1个

4.7 携带箱，1个

(十五) 测厚仪

1 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：≤95%RH

2 符合标准：ISO、ASTM等国际标准

3 技术指标

3.1 可在磁性（如铁表面）和非磁性金属表面（如铝表面）测试涂层厚度

3.2 非金属材料涂层

3.2.1 测量范围：20～1000μm

3.2.2 测量准确度：≤±（2μm±3%读数）

3.2.3 测试层数：单层或三层

3.3 所有金属底材

3.3.1 范围：0～1500μm

3.3.2 测量准确度：0～50μm时：≤±（1μm+1%）；大于50μm时：≤±（2μm+1%）

3.4 具有储存数据、求平均读数、统计等功能

3.5 可恢复至出厂设定参数，防溶剂、防酸、防油、防水、防尘，防护等级超过IP5X

3.6 探头有良好的耐磨性能，机身有保护套具良好避震能力；内置温度补偿，确保有更高的测量准确度

4 配置

4.1 主机，2台

4.2 探头，2个

4.3 精密塑料标准片，2套

4.4 AAA 电池，6节

4.5 含皮带扣的橡胶护套操作手册，腕带，尼龙肩挂包，可溯源至NIST 的校验证明，操作软件，各2个

(十六) 1000kN拉伸试验机

1、工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境相对湿度：30%RH～90%RH

2、用途

主要用于金属及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。

3、符合标准

3.1 GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

3.2 GB/T 26957-2011  金属材料焊缝破坏性试验 十字形接头和搭接接头拉伸试验方法

3.3 GB/T 1499.1-2008  钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

3.4 GB/T 6396-2008  复合钢板力学及工艺性能试验方法

4、技术参数

4.1 最大试验力≥1000kN

4.2 ★准确度等级：0.5级

4.3 试验力测试范围：1%～100%FS，全量程不分档

4.4 立柱数：4立柱

4.5 ▲试验力分辨率≥最大试验力的1/300000（全程分辨率不变，提供第三方检测证明文件，原件备查）

4.6 拉伸夹头间最大距离：≥650mm

4.7 最大压缩空间：≥550mm

4.8 活塞的最大行程：≥650mm

4.9 试样夹持厚度范围：不小于2～40mm

4.10 活塞上升移动最大速度：≥150 mm/min

4.11 活塞下降移动最大速度：≥200mm/min

4.12 加荷速率范围：200N/s～20kN/s

4.13 位移测量分辨率≤0.007mm

4.14 变形示值相对误差≤±0.5%

4.15 应变测量：全桥±25000με，半桥±50000με，1/4 桥±60000με；最小分辨率0.1με

4.16 全数字三闭环控制

4.17 测试软件：与硬件匹配性好

4.18 带安全防护罩

4.19 控制系统：具有应力控制、应变控制和位移控制三种控制方式，在试验过程中三种方式可以按照设定程序平滑切换

4.20 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%～100%

4.21 恒力、恒变形、恒位移控制准确度：设定值≥10%FS时，为±0.1%设定值以内；设定值<10%FS时，为±1%设定值以内

4.22 全自动电子引伸计，满足温度：-40℃～+175℃，测量准确度：±1‰以内

4.23 计算机：配置不低于CPU Intel E5300、内存DDR3-1066 4GB、DVD光驱、硬盘500G、19”LED显示器、Windows 7 操作系统

4.24 运转时噪音声级低于70dB

4.25 ▲系统密封性好，3年内出现漏油情况的免费更换同型号设备

5、质保期：2年，自验收合格之日起计算

6、配置

6.1 主机，1台

6.2 液压平推夹具（含拉伸钳口），1套

6.3 压缩夹具，1套

6.4 板材试样夹块：2～40mm，1套

6.5 圆试样夹块：Φ15～Φ55mm，1套

6.6 应力应变测试仪，1套

6.7 控制系统，1套

6.8 国际知名品牌全自动电子引伸计，1套

6.9 视频引伸计高速火线接口，1套，提供实物图照片

6.10 计算机、激光打印机，各1台

6.11 中英文版软件，1套

6.12 随机工具，1套

(十七) 热作模具钢热疲劳试验机

1、工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境相对湿度：30%RH～90%RH

2、用途：热作模具钢热疲劳试验

3、符合标准：GB/T 15824-2008 热作模具钢的热疲劳试验方法

4、技术指标

4.1 最大输出功率≥10kW

4.2 最大输入电流≥15A

4.3 频率：200kHz～500kHz

4.4 负载持续率：100%

4.5 冷却方式：水冷，给出冷却水要求

4.6 加热速度可以调节控制，给出加热速率范围

4.7 试件表面加热均匀，升温快，能够减少试件表面氧化层及工件之变形程度

4.8 ★加热最高温度≥800℃

5、质保期：2年，自验收合格之日起计算

6、设备配置

6.1 主机，1台

6.2 试样加热系统，1套

6.3 冷却装置，1套

6.4 蒸汽吸排装置及专用工具，1套

(十八) 动态疲劳试验机

1、 工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境相对湿度：30%RH～90%RH

2、 用途及总体要求

能够进行动态的高低周疲劳试验、程序控制疲劳试验，也能进行静态的恒速率、恒应变、恒应力控制下的试验和各种常规的力学性能试验，还可进行断裂力学试验，也可以对广义范围上材料或构件的疲劳寿命、裂纹扩展、断裂韧性性能测试、实际试件的安全性评价、工况模拟等，通过配置相应的附件和试验软件可用于各种材料的裂纹扩展断裂力学以及其他各种力学试验。

3、 符合标准

3.1 GB/T 3075-2008 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法

3.2 GB/T 15248-2008 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法

3.3 GB/T 6398-2000 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法

3.4 JB/T 9397-1999 拉压疲劳试验机 技术条件

4、 技术指标

4.1 最大动态试验力≥100kN

4.2 ★力值测量准确度≤±1%

4.3 两立柱主机框架，立柱间有效宽度≥500mm

4.4 最大试验空间（作动器上端面至负荷传感器下端面）≥1000mm

4.5 工作台高度≤1000mm

4.6 机架刚度≥1×108 N/m

4.7 作动器最大振幅≥±75mm，示值准确度≤±1%FS（2%起）

4.8 变形测量准确度≤±0.5%（动态、静态）

4.9 频率范围：1～50Hz

4.10 动态试验最大线速度≥50mm/s

4.11 ▲疲劳次数≥2×106次（任意设置）

5、 控制器主要技术指标

5.1 全数字液压伺服控制器

5.2 控制方式：力、位移全数字PID闭环控制，控制模式可平滑无扰切换

5.3 ▲频率范围：0～50Hz

5.4 主要试验波形：正弦波、三角波、方波、梯形波、静态加载斜波

5.5 ▲试验信号测量分辨率：≥1/100000，示值准确度：≤±0.005FS

5.6 信号发生器准确度：≤±0.01%

5.7 全自动电子引伸计，满足温度：-40℃～+175℃，测量准确度：±1‰以内

5.8 ▲数据处理方式：计算机屏幕显示试验参数，自动描绘试验曲线，数据处理方法多种标准规定的相关试验要求

6、 其他要求

6.1 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6.2 ▲所投设备为成熟设备，在中国大陆有销售业绩，提供用户名称、联系人及联系电话

7、 设备配置

7.1 主机，1套

7.2 国际知名品牌负荷传感器，1套

7.3 位移传感器，1套

7.4 国际知名品牌控制器，1套

7.5 国际知名品牌伺服阀，1套

7.6 液压夹具，1套

7.7 引伸计，1套

7.8 品牌计算机、激光打印机，1套

7.9 随机工具，1套

(十九) 高温蠕变试验机

1、 工作环境

1.1 电压：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境相对湿度：30%RH～90%RH

2、 用途

用于各种金属及合金材料在高温环境下的蠕变性能和持久强度试验，测试材料的蠕变极限、持久强度极限等性能参数。

3、 符合标准

3.1 GB/T 2039-2012 金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法

3.2 JB/T 9373-1999 拉力蠕变试验机技术条件

3.3 JJG 276-2009 高温蠕变、持久强度试验机

3.4 HB 5151-1996 金属高温拉伸蠕变试验方法

3.5 HB 5150-1996 金属高温拉伸持久试验方法

4、 技术指标

4.1 ▲最大试验力≥50kN

4.2 ★试验力准确度：0.5级

4.3 试验力分辨力≤最大试验力的1/200000(全程分辨力不变)

4.4 下拉杆速度：0.05～100mm/min

4.5 下拉杆行程：0～200mm

4.6 上下夹头偏心率≤10%

4.7 变形测量范围：0～5mm

4.8 变形示值误差≤0.5%F.S

4.9 变形分辨力：0.001mm

4.10 漂移≤4×10-4码/24小时（恒温条件下）

4.11 连续工作时间≥2000h

4.12 计时误差≤±0.2%

4.13 全数字闭环控制

5、 筒式高温炉及控温系统

5.1 电炉结构：电阻炉，采用三段电炉丝加热，分段控制，方便操作

5.2 ▲工作温度范围：200℃～1300℃

5.3 有效均温区长度≥150mm

5.4 炉膛内径尺寸≥Φ90mm

5.5 电炉使用寿命：在低于1100℃连续工作时间大于30000小时

5.6 电炉移动方式：电动升降机构提升和下降电炉

5.7 测温热电偶：K型偶热电偶（长度1m，最高使用温度1400℃）

5.8 高温电炉温度准确度：

5.8.1 200～600℃：≤±2℃

5.8.2 600～900℃：≤±3℃

5.8.3 900～1300℃：≤±4℃

5.9 电炉炉表面温度：小于700℃时≤50℃，700～1100℃时≤90℃

6、 其他要求

6.1 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6.2 高温棒材拉伸夹具：棒材Φ5mm、标距25，棒材Φ10mm、标距50mm，使用温度可达1300℃

6.3 高温板材拉伸夹具：板材1～3mm、标距100mm，使用温度可达1300℃

6.4 该设备为成熟设备，所投型号2015年以来销售量不低于50台，提供用户清单、联系人及联系电话

7、 设备配置

7.1 主机，2台

7.2 高温炉（筒式高温炉，电动升降装置），2套

7.3 热电偶，12根

7.4 温控表，6个

7.5 温控系统，2台

7.6 高温棒材拉伸夹具，4套

7.7 高温板材拉伸夹具，2套

7.8 蠕变引伸装置，2套

7.9 数显位移计，2套，0～10mm/0～20mm

7.10 国际知名品牌光栅尺，2套，0～12mm/0～30mm

7.11 高温蠕变引伸装置，2套

7.12 高温陶瓷引伸计，2套

7.13 品牌电脑、打印机，各2台，含测试软件

(二十) 摆锤冲击试验机

1、 工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：30%RH～90%RH

2、 用途

用于金属夏比冲击试验，是测定金属材料在动负荷作用下金属材料试样的冲击吸收功和冲击韧性。能连续大量的做金属冲击试验。控制系统采用进口可编程控制器（PLC)，控制取摆、冲击试验的全过程。显示冲击吸收功、冲击韧性、摆锤的旋转角度并能打印试验报告等。

3、 符合标准

3.1 GB/T 229-2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

3.2 GB/T 12778-2008 金属夏比冲击断口测定方法

3.3 GB/T 9096-2002 烧结金属材料(不包括硬质合金)冲击试验方法

3.4 ISO R148-1998 钢的简支梁式（V型缺口）冲击试验

3.5 ISO R83钢的却贝（CHARPY）试验（U型缺口）对金属材料进行冲击试验

3.6 ASTM E23-12c金属材料缺口试样标准冲击试验方法

4、 技术参数

4.1 ★最大冲击能量≥300J

4.2 能量动态误差≤±2%

4.3 测试温度范围：-70℃～常温

4.4 摆锤力矩（冲击常数）：160.7695 N•m

4.5 摆锤预扬角≥140°

4.6 角度最小分辨率：≤0.1°

4.7 角度准确度：≤±0.1°

4.8 摆锤中心至冲击点（试样中心）距离：750mm±5mm

4.9 冲击速度：5.24 m/s

4.10 试样支座跨距：40mm±0.2mm

4.11 试样支座端部圆弧半径：（1～1.5）mm

4.12 试样支座支承面前倾角：0°

4.13 试样支座支承面后倾角：11°±1°

4.14 冲击刀圆弧半径：（2～2.5）mm

4.15 冲击刀夹角：30°±1°

4.16 冲击刀宽度：10mm～18mm

4.17 试样规格：55mm×10mm×10mm，55mm×10mm×7.5mm，55mm×10mm×5mm，55mm×10mm×2.5mm

4.18 试样砧座和支座及冲击刀刃的硬度：高于60HRC，具有耐用性

4.19 试验机摆锤可以任意角度定摆、放摆，具有断电保护功能，试验机断电时摆锤会自动固定在断电瞬间的位置，不会自由晃动，刹车时间≤0.2s

4.20 更换不同能量摆锤时无须取下防护罩，能实现简单快速换摆

4.21 冲击刀圆弧半径：2～2.5mm(GB)，8±0.05mm(ASTM)

5、 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6、 配置

6.1 主机框架1台，液晶显示触摸屏

6.2 全自动送样装置1套，具有送样除冰功能，自动搭建送样

6.3 高温冲击装置，1套，-70℃～常温，与全自动送样装置配套使用

6.4 全封闭式安全防护装置，1套

6.5 回收装置，1套

6.6 钳口装置，1套

6.7 控制柜，1套

6.8 简支梁夹具，1套

6.9 摆锤300J、150J，各1支

6.10 投影仪，1套，配合夏比冲击制样机使用

6.11 示波冲击装置，1套

6.12 计算机，1套，配置不低于CPU Intel E5300、内存DDR3-1066 2GB 、DVD光驱、硬盘 320G、19”LED显示器、Windows操作系统

6.13 激光打印机，1台

6.14 中英文版试验软件，1套

(二十一) 杯突试验机

1. 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：30%RH～90%RH

2. 用途

检验金属薄板和带材在试验过程中的塑性变形性能，检验有色金属板的各向异性。

3. 符合标准

3.1 GB/T 4156-2007 金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验

3.2 GB 5125-2008 有色金属冲杯试验方法

3.3 GB/T 24183-2009 金属材料 制耳试验方法

3.4 JJG 583-2010 杯突试验机

3.5 JB/T 7408-2013 杯突试验机 技术条件

4. 技术指标

4.1 ★最大试验力≥60kN

4.2 测力范围：0.2kN～60kN

4.3 测力准确度≤±1％

4.4 试验速度：2～100mm/min（任一速率恒速控制）

4.5 夹持试样厚度：0.2～2mm （高精度传感器，可实现超薄板材试验）

4.6 夹紧活塞行程：≥38mm

4.7 冲头最大行程：≥60mm

4.8 杯突值分辨率：≤0.02mm

4.9 杯突冲头规格：Φ20±0.05mm，Ф15±0.05mm，Ф8±0.02mm，表面粗糙度≤0.4μm

5、 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6、 配置

6.1 主机，1套

6.2 冲头，1套

6.3 控制系统，1套

6.4 电路控制放大器，1套，配置高精度光电编码器

6.5 杯突试验夹具，2套，满足标准的需求

6.6 计算机，1套，配置不低于CPU Intel E5300、内存DDR3-1066 2GB 、DVD光驱、硬盘 500G、19”LED显示器、Windows操作系统

6.7 激光打印机，1台

6.8 中英文版试验软件，1套

(二十二) 300kN拉伸试验机

1 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：30%RH～90%RH

2 用途

主要用于金属及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数

3 符合标准

3.1 GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验

3.2 GB/T 13239-2006  金属材料 低温拉伸试验方法

3.3 GB/T 232-2010  金属材料 弯曲试验方法

3.4 GB/T 3880.2-2012  一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能

3.5 GB/T 7314-2005  金属材料 室温压缩试验方法

3.6 GB/T 22315-2008  金属材料 弹性模量和泊松比试验方法

3.7 GB/T 232-2010  金属材料 弯曲试验方法

4 技术指标

4.1 最大试验力 300kN

4.2 ★准确度等级：0.5级

4.3 试验力测量范围：0.4%～100%F.S（最大负荷）

4.4 ▲试验力分辨率：≥最大试验力的1/300000（全程分辨率不变）

4.5 位移示值误差：示值的±0.5%以内

4.6 位移分辨率：0.04μm

4.7 变形测量范围：0.2%～100%FS（满量程）

4.8 应力控制速率范围：0.005～5%FS/s

4.9 应力控制速率准确度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

4.10 应变控制速率范围：0.005～5%FS/s

4.11 应变控制速率准确度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

4.12 位移控制速率范围：0.001～500mm/min

4.13 位移控制速率准确度：速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内；速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.2%以内

4.14 试验宽度≥600mm

4.15 试验空间≥1100mm，下空间结构

4.16 主机铸钢制作，外罩为汽车漆烤漆制作

4.17 拉伸试验用夹具：当加到试样上的拉力增加时，能保持或增加对试样的夹持力，且不会在夹具处引起试样的过早破坏

4.18 全数字三闭环控制

4.19 高低温环境箱：双压缩机机制冷，-70℃～350℃，尺寸不大于：500×400×700mm

4.20 引伸计

4.20.1 全自动引伸计：温度范围-40℃～+175℃，测量准确度：±1‰以内，用于测量拉伸模量

4.20.2 电子引伸计：温度范围-70℃～+350℃，测量准确度：≤±1%以内，用于测量泊松比

4.21 带安全防护罩

5 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6 配置

6.1 主机1台

6.2 伺服电机及伺服系统，1套

6.3 负荷传感器（300kN），1只

6.4 控制器，1套

6.5 高低温环境箱，1套

6.6 高低温环境下拉伸专用夹具，1套

6.7 高低温环境下压缩夹具，1套

6.8 高低温环境下弯曲夹具，1套

6.9 板材试样拉伸夹具，1套，0～26mm

6.10 棒材试样拉伸夹具，1套，φ4mm～φ32mm

6.11 国际知名品牌全自动引伸计，1套

6.12 电子引伸计，1套

6.13 计算机，1套，配置不低于CPU Intel E5300、内存DDR3-1066 2GB、DVD光驱、硬盘 500G、19”LED显示器、Windows操作系统

6.14 激光打印机，1台

6.15 中英文版试验软件，1套

(二十三) 100kN拉伸试验机

1. 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：30%RH～90%RH

2. 用途

主要用于金属及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出高温情况下最大力、抗拉强度、压缩强度等参数。

3. 符合标准

3.1 GB/T 4338-2006  金属材料 高温拉伸试验方法

3.2 GB 6396-2008复合钢板力学及工艺性能试验方法

3.3 GB/T 10120-2013金属材料 拉伸应力松弛试验方法

3.4 YB/T 5293-2006金属材料 顶锻试验方法

4. 技术指标

4.1 最大试验力：100kN

4.2 ★准确度等级：0.5级

4.3 试验力测量范围：0.4%～100%F.S（最大负荷）

4.4 试验力示值误差：示值的±0.5%以内

4.5 ▲试验力分辨率：≥1/300000（全程分辨率不变，提供第三方检测证明文件，原件备查）

4.6 位移示值误差：示值的±0.5%以内

4.7 位移分辨率：≤0.04μm

4.8 应力控制速率范围：0.005～5%FS/s

4.9 应力控制速率准确度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

4.10 应变控制速率范围：0.005～5%FS/s

4.11 应变控制速率准确度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

4.12 位移控制速率范围：0.001～500mm/min

4.13 位移控制速率准确度：速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内，速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.2%以内

4.14 试验宽度：≥600mm

4.15 试验空间：≥900mm

4.16 自动求取高温情况下弹性模量、屈服强度、拉伸强度、断裂伸长率等参数

4.17 全数字三闭环控制

4.18 带安全防护罩

4.19 引伸计

4.19.1 高温陶瓷引申计装置：温度范围常温～+1600℃

4.19.2 全自动引伸计：温度范围-40℃～+175℃，测量准确度：±1‰以内

5. 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6. 配置

6.1 主机，1台

6.2 国际知名品牌伺服电机及伺服系统，1套

6.3 国际知名品牌负荷传感器（100kN），1只

6.4 控制器，1套

6.5 高温炉装置1套，300℃～1100℃

6.6 高温棒材拉伸夹具，1套：φ4mm～φ32mm

6.7 高温板材拉伸夹具，1套：0～26mm

6.8 高温陶瓷引伸计装置，1套

6.9 全自动引伸计，1套

6.10 计算机，1套，配置不低于CPU Intel E5300、内存DDR3-1066 2GB 、DVD光驱、硬盘 500G、21”LED显示器、Windows操作系统

6.11 激光打印机，1台

6.12 中英文版试验软件，1套

(二十四) 20kN拉伸试验机

1 工作环境

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：30%RH～90%RH

2 用途

主要用于金属及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。

3 符合标准

3.1 GB/T 1040.1-2006 塑料 拉伸强度的测定 第一部分：总则

3.2 GB/T 1040.2-2006塑料 拉伸强度的测定 第二部分：模塑和挤塑塑料的实验条件

3.3 GB/T 1040.3-2006塑料 拉伸强度的测定 第三部分：薄膜和薄片的实验条件

3.4 GB/T 1040.4-2006塑料 拉伸强度的测定 第四部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的实验条件

3.5 GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定

3.6 GB/T 1041-2008塑料 压缩性能的测定

4 技术参数

4.1 最大试验力：20kN

4.2 ★准确度等级：0.5级

4.3 ▲试验力测量范围：0.4%～100%F.S（最大负荷）

4.4 试验力示值误差：示值的±0.5%以内

4.5 ▲试验力分辨率：≥1/300000，全程不分档，且全程分辨率不变

4.6 位移示值误差：示值的±0.5%以内

4.7 位移分辨率：≤0.04μm

4.8 ▲大变形测量范围：10～1000mm

4.9 大变形示值误差：示值的±0.5%以内

4.10 大变形测量分辨力：0.008mm

4.11 应力控制速率范围：0.005～5%FS/s

4.12 应力控制速率准确度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

4.13 应变控制速率范围：0.005～5%FS/s

4.14 应变控制速率准确度：速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内

4.15 位移控制速率范围：0.001～500mm/min

4.16 位移控制速率准确度：速率＜0.5mm/min时，为设定值的±1%以内，速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.2%以内

4.17 试验宽度：≥600mm

4.18 试验空间：≥900mm

4.19 全数字三闭环控制

4.20 带安全防护罩

4.21 全自动引伸计：温度范围-40℃～+175℃，测量准确度：±1%以内

5 质保期：2年，自验收合格之日起计算

6 配置

6.1 主机，1台

6.2 伺服电机及伺服系统，1套

6.3 负荷传感器（20kN和1000N），各1只

6.4 控制器，1套

6.5 全自动引伸计，1套

6.6 楔形拉伸夹具，1套

6.7 棒材拉伸夹具（φ4mm～φ32mm），1套，

6.8 板材拉伸夹具（0～26mm），1套，

6.9 弯曲夹具（带千分表装置），1套，

6.10 压缩夹具，1套

6.11 剥离夹具，1套

6.12 计算机，1套，配置不低于CPU Intel E5300、内存DDR3-1066 2GB、DVD光驱、硬盘500G、19”LED显示器、Windows操作系统

6.13 激光打印机，1台

6.14 中英文版试验软件，1套

(二十五) 硬轨加工中心

1. 技术参数

1.1 工作台尺寸：1000mm×500mm

1.2 ▲行程：不小于X轴 800mm，Y轴 500mm，Z轴500mm

1.3 主轴端面至工作台面距离：200～600mm

1.4 主轴中心至立柱导轨面距离：500mm

1.5 主轴转速：8000转/分

1.6 锥度：BT40

1.7 ▲快速进给不小于：X轴 12m/min，Y轴 12m/min，Z轴10m/min

1.8 切削进给：≥8m/min

1.9 ▲定位准确度：≤±0.005mm

1.10 工作台承重：≥600kg

2. 配置

主机、圆盘刀库、Z主轴油冷与热交换器、BT40刀柄、8寸平口钳、压板、锁刀座、德大圆盘24T刀库、随机工具与工具箱，各1套

(二十六) 钻床

1. 技术参数

1.1 最大钻孔直径：32mm，攻牙：16mm

1.2 主轴上下行程：200mm

1.3 机台高度：1800mm

2. 配置

钻头（全套，包括 Φ3～Φ20）、夹具、随机工具与工具箱，各1套

(二十七) 平面磨床

1 用途：金属材料打磨

2 技术指标

2.1 工作台尺寸：长度≥450mm，宽度≥150mm

2.2 ▲工作台行程：左右≥450 mm，前后≥160mm

2.3 主轴端面至工作台最大距离：≥390mm

2.4 主轴最大转速：≥2800rpm

2.5 ▲加工准确度：≤±5μm

2.6 上下手轮进刀量：≤5μm/格

2.7 严密的防尘、防渗漏措施，整机内部无尘无水

2.8 选用国际知名品牌的零部件（主轴、钢索、贴塑片、滚珠丝杆、齿轮、油压配件等）

3 设备配置

3.1 平面磨床主机，1台

3.2 二轴1μm光学电子尺，1件

3.3 永久细目磁盘（150×350），1套

3.4 砂轮及其砂轮法兰，1套

3.5 钻石修刀，1套

3.6 吸尘装置，1套

3.7 水平垫铁，1套

3.8 随机工具与工具箱，1套

(二十八) 摇臂铣床

1、 用途：金属材料加工制样

2、 技术指标

2.1 工作台尺寸：长度≥1200mm，宽度≥250mm，高度≥90mm

2.2 ▲工作台行程：左右≥800mm，前后≥350mm，上下≥350mm

2.3 主轴管行程：≥120mm

2.4 主轴端面至工作台最大距离：≥400mm

2.5 主轴转速：（80～5000）rpm（16速）

2.6 主轴锥度：R8（NT30）

2.7 旋转角度：前后±45°，左右±90°

2.8 布局形式：立式

2.9 机身导轨及工作台高频淬火，硬度均在45度以上

2.10 ▲精密铣头：机头铸件头部安装面宽厚、粗壮，主轴径向跳动≤0.002mm，轴向跳动≤0.004mm

3、 设备配置

3.1 摇臂铣床主机，1台

3.2 油泵，1套

3.3 二轴5μm光栅电子尺，1套

3.4 X轴电子走刀器，1套

3.5 公制压板，1套

3.6 六寸平口钳，1套

3.7 各类四刃合金铣刀（包括 Φ3-Φ20），1套

3.8 公制索咀（不少于7支），1套

3.9 胶垫，1套

3.10 台挡，1套

3.11 石英灯，1件

3.12 随机工具与工具箱，1套

(二十九) 线切割制样机

1 用途：金属材料线切割加工制样

2 技术指标

2.1 ▲最大切割厚度：≥350mm

2.2 最大走丝速度：≥10m/s

2.3 ▲最大切割速度：≥100mm2/min

2.4 ▲加工准确度：≤0.015mm

2.5 加工表面粗糙度：≤2.5μm

2.6 最大切割锥度：6°/100mm

2.7 最大承重：≥400kg

3 设备配置

3.1 主机，2套

3.2 电脑立柜，2套

3.3 钼丝，4套

3.4 随机工具与工具箱，2套

(三十) 车床

1. 用途：金属材料车削加工制样

2. 技术指标

2.1 中心高：200mm

2.2 床身上最大回转直径：400mm

2.3 最大工件长度：400mm

2.4 刀架上最大行程：650mm

2.5 刀架上最大工件回转直径：230mm

2.6 导轨跨距：290mm

2.7 主轴通孔：46mm

2.8 锥度：MT6

2.9 转速：50Hz，25～1600r/min，正反各12种

2.10 刀架横向最大行程：200mm

2.11 刀架横向最小行程：140mm

3 设备配置

3.1 主机，1套

3.2 各类常用车刀，1套

3.3 三爪卡盘及其法兰，1套

3.4 四爪卡盘及其法兰，1套

3.5 调整垫铁，1套

3.6 随机工具与工具箱，1套

(三十一) 塑料注塑机

1. 技术参数

1.1 螺杆直径：36mm

1.2 理论射胶容积≥170m3

1.3 射胶量≥150g

1.4 注射压力≥200MPa

1.5 螺杆转速≥190rpm

1.6 锁模力≥1200kN

1.7 顶针力≥30kN

1.8 顶针行程：120mm

1.9 料斗容积：50L

1.10 油箱容积：190L

2. 配置

主机、注射系统、合模系统、液压系统、电气控制、加热/冷却系统、润滑系统、安全监测、夹具、随机工具与工具箱，各1套

(三十二) 外圆磨床

1. 技术参数

1.1 中心高：120mm

1.2 顶尖距：750mm

1.3 最大工件回转直径：200mm

1.4 最大磨削长度：750mm

1.5 磨削孔径范围：Φ8～Φ80

1.6 内圆磨削范围：Φ30～Φ100

1.7 磨削孔径最大深度：125mm

1.8 砂轮

1.8.1 尺寸(外径×宽×内径) ：400×50×200

1.8.2 最大线速度：不小于35m/s

1.9 主轴锥孔莫氏圆锥号  头架：莫氏4#，尾架：莫氏4#

1.10 磨削顶尖间试件的粗糙度Ra≤0.32

1.11 卡盘上磨削短试件的粗糙度Ra≤0.35

1.12 卡盘上磨削内孔试件的粗糙度Ra≤0.65

2. 配置

主机、平衡心轴、砂轮平衡架、三爪卡盘、内圆磨具、砂轮法兰盘、冷却水箱、座式砂轮修整器，各1套

(三十三) 锯床

1 技术参数

1.1 锯切能力：Φ280mm，300mm(w)×220mm(h)

1.2 带锯条速度：20/45/75m/min

1.3 锯条规格：27×0.9×3300mm

1.4 夹紧方式：液压虎钳

1.5 工作台高度：650mm

2 配置

主机、带锯条、随机工具与工具箱，各1套

(三十四) 氙灯老化箱

1、工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境相对湿度：20%RH～90%RH

2、符合标准

2.1 GB/T 1865-2009 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

2.2 GB/T 16422.2 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

2.3 GB/T 14576-2009 纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

2.4 GB/T 15102-2006 浸渍饰面胶膜纸人造板

2.5 GB/T 15104-2006 装饰单板贴面人造板

2.6 SAE J2527-2004 用受辐射氙弧装置加速照射汽车外部材料的性能标准

2.7 ASTM G155 非金属材料曝晒用氙弧灯设备操作规程

2.8 ASTM D4355M-2014 Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles by Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type Apparatus

2.9 ASTM D4459-2012 在室内使用的对塑料曝光用的加速耐光性氙弧型(水冷式)曝光装置的操作规程

2.10 ISO 4892-2-2013 塑料 实验室光源暴露方法 第2部分：氙弧灯

3、技术参数

3.1 温度

3.1.1 工作室箱体温度：35℃～65℃

3.1.2 黑板温度（辐照温度）：40℃～110℃

3.1.3 试验温度范围：RT～100℃

3.1.4 温度波动度：≤±3℃

3.2 相对湿度

3.2.1 光照：30%RH～60%RH

3.2.2 黑暗：20%RH～98%RH

3.2.3 相对湿度偏差：±2%RH

3.2.4 温湿度范围见下图：

注：红色区为光照湿度范围，蓝色区为黑暗湿度范围

3.3 内箱尺寸：不低于900×900×900（mm）W×H×D

3.4 平板式水冷氙灯机

3.5 氙灯灯管：

3.5.1 灯管类型：管式长弧氙灯光源

3.5.2 灯管功率：6500W

3.5.3 灯管电压：DC 120 V

3.5.4 灯管色温：5400～6000K

3.5.5 灯管电流：55A

3.5.6 灯光触发电压：30kV

3.5.7 灯管冷却方式：水冷式

3.5.8 灯管冷却及湿热供水系统：

3.5.8.1 水质要求：冷却水需工业使用去离子水，要求达到国家分析实验室二级用水水质，水的固体杂质含量小于1mg/L

3.5.8.2 冷却水循环：冷却水用量10L/min，小型自吸泵强力送水循环，循环管道配置小型散热器，冷却风机散热，从而达到节约用水

3.5.8.3 供水方式：自动/手动双重供水模式

3.5.8.4 自动供水装置：去离子水机，采用树脂滤芯有效过滤自来水中杂质，制水量≥0.4m3/h

3.5.9 灯管接线方式：螺柱接线端头

3.5.10 灯管总长：350mm

3.5.11 灯管外径：Ф20mm

3.5.12 灯管使用寿命：1000～1600小时

3.6 ▲光辐照度：340nm、420nm两个波长自动控制；辐照强度闭环连续监控并自动调节，在340nm处辐照度可稳定在0.51W//m2，在420nm处辐照度可稳定在0.51W//m2

3.7 ▲光辐照度可设定范围：340nm辐照度可设定范围：0.32～0.80W/m2，辐照度可稳定在0.51W/m2；420nm辐照度可设定范围：0.45～1.50W/m2

3.8 ▲光辐照度校准功能：采用校准仪校准，可简单、快速并根据不同设定值进行校准

3.9 可双面喷水，符合SAF 2527美国汽车标准要求

3.10 光照/黑暗/喷淋自动循环：自动程序控制，根据设定的温度、湿度、时间、喷淋自动运行高温辐照、高温冷凝、喷淋循环模拟全天候测试，实时显示运行状态以及参数；当辐照度、温度、相对湿度等关键参数偏离设定值时，能自动停止并报警提示

3.11 测试工作台：动态旋转测试台架，采用SUS304#不锈钢制作，可方便固定试片架保证氙灯能均匀的辐照到每片试片，转速≥1r/min无极调速

3.12 容纳标准板数量：样品区域面积大于等于3000mm2；样品架可摆放不少于60块样品（样品：50.8mm×101.6mm）

3.13 操作简便，微处理器编程简单，自诊断报警和维护提醒。自动化运行，稳定性好，能够全天24小时、每周7天连续运行。日常维护少

3.14 安全防护功能：

3.14.1 除湿系统：压缩机过热、过流、超压，冷凝风机过热保护

3.14.2 试验箱：极限超温，风机、电机过热继电器保护

3.14.3 加湿系统：加湿热管干烧、供水异常、排水异常,缺水异常保护

3.14.4 电源：漏电保护，缺相反相保护超载及短路保护

3.14.5 油分离器：将压缩机排出的高温高压制冷剂气体混有的冷冻油滴分离下来，吸收制冷系统制冷剂中的残留水分、酸性物质、过滤掉系统中的固休杂质颗粒、铜削等，保护膨胀阀和毛细管的正常工作，不至于发生冰堵和脏堵

3.15 材质：内箱SUS304#不锈钢 1.2mm厚，外箱：SUS304#不锈钢 1.0mm厚或冷轧钢板1.2mm厚烤漆处理

3.16 参数要求：

3.16.1 温度分辨率：0.01℃

3.16.2 湿度分辨率：0.1%RH

3.16.3 温度准确度：≤±3℃

3.16.4 湿度准确度：≤±2%RH

3.16.5 黑板温度准确度：≤±3℃

3.16.6 光辐照度显示分辨率：0.01W/m2

3.16.7 辐照强度准确度：≤±10%

3.16.8 喷淋时间：1～9999分钟，连续可调

3.16.9 喷淋周期：可自由调节

3.16.10喷淋压力：30～200kPa

3.17 配置

3.17.1 氙灯老化机（含纯水系统），1套

3.17.2 日光过滤片，3块

3.17.3 辐照度校正仪，1个

3.17.4 340辐照度探头，3个

3.17.5 黑板温度传感器，1个

3.17.6 黑板温度传感器，1个

3.17.7 氙灯灯管，6支

(三十五) 紫外老化箱

1、工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境相对湿度：10%RH～90%RH

2、符合标准

2.1 GB/T 5237.2-2008 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材

2.2 GB/T 14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯

2.3 GB/T 16422.3-2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

2.4 ASTM G151-2010使用实验室光源的加速试验装置中非金属材料暴露规程

2.5 ASTM G154-2012a 非金属材料暴露用荧光紫外线灯的操作规程

2.6 SAE J2020-2003 荧光紫外和冷凝设备对汽车外饰材料的快速老化测试

2.7 ISO 4892-3-2016塑料 实验室光源暴露方法 第3部分 UV荧光灯

2.8 ASTM D4329-2013塑料荧光紫外线曝光的标准操作规程

3 技术指标

3.1 光照循环温度控制范围：40℃～70℃

3.2 冷凝循环温度控制范围：RT～60℃

3.3 湿度范围：冷凝周期≥85%RH；辐照周期≤75%RH

3.4 喷淋压力：70～200kPa可调

3.5 光辐照度：340nm控制点，辐照强度闭环监控并自动调节

3.6 光照强度设定范围：0～0.8W/m2 @ 340nm可调

3.7 光辐照度显示准确度：0.01W/m2

3.8 ▲光辐照度校准功能：采用校准仪校准，可根据不同设定值进行校准，采用自动校准输入，避免人工输入产生误差

3.9 光照/冷凝/喷淋循环：自动控制，实时监控并显示

3.10 不同试验方法和程序：可选择并自动控制，实时监控并显示

3.11 容纳标准板数量：48块(样板尺寸：75mm×150mm)

3.12 可选用三种灯管：UVB313-EL、UVA340、UVA351

3.13 ▲灯管使用寿命：依辐照时间而定，使用时间不少于1600小时

3.14 分辨率及准确度：

3.14.1 温度分辨率：0.01℃

3.14.2 温度准确度：≤±1℃

3.14.3 温度均匀度：2℃

3.14.4 温度波动度：≤±0.5℃

3.14.5 辐照强度分辨率：0.01W/m2

3.15 具备以下功能：

3.15.1 控制器：可程序式触摸屏控制

3.15.2 光照/冷凝/喷淋自动循环：自动程序控制，实时显示运行状态及参数监控

3.15.3 程式运行功能：根据设定的光照、温度、时间、喷淋自动运行高温辐照、高温冷凝、喷淋循环模拟全天候测试

3.15.4 单点运行功能：可单独进行高温辐照模拟测试、单独黑暗高温冷凝测试、单独喷淋测试

3.15.5 存储功能：内部自带存储卡，可直接将试验数据记录，通过电脑可打印试验数据及曲线

3.15.6 故障报警及原因、处理提示功能，断电保护功能，自诊断功能，自动停止功能，按键及画面锁定(LOCK)功能；试验箱:极限超温保护，缺水保护；增压泵:缺水保护、水压过高保护；加热系统:加热管干烧、供水异常、排水异常保护；电源:漏电保护，超载及短路保护

4 设备配置

4.1 紫外光老化机主机，2台

4.2 辐射量校准仪，2套

4.3 UVA340灯管，3盒（24支）

4.4 纯水系统，2套

(三十六) 盐雾试验箱

1、 工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：20℃±10℃

1.3 环境相对湿度：30%RH～70%RH

2、 设备主要功能：按照GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981，GB/T10125-2012/ISO 9227-2006，GB/T5170.8-2008， GB/T10587-2006等，开展中性盐雾试验（NSS)

▲3、试验容量

3.1测试区容量：≥100 L

3.2盐溶液储备器容量：≥50 L，加满溶液后可连续喷雾48h以上

3.3 试样架：V型槽、O型棒、平板架，可测试大件、小件、不规则试样

3.4试样承重：≥10kg，均匀分布

4、性能指标

4.1 试验室温度：RT～35℃

4.2 压力桶温度：RT～47℃

4.3 相对湿度：≥85%RH

4.4 喷雾量：（m1/80cm2/h）1.0～2.0（至少收集16小时，取其平均值）

4.5 喷雾压力：1.00±0.01kgf/cm2

4.6 药水PH值：中性6.0～7.0

4.7 喷雾溶液PH值：中性6.5～7.2

4.8 升温速率

4.8.1 试验室温度：RT→+35℃≤30 min

4.8.2 压力桶温度：RT→+47℃≤50 min

4.9 控制时间：1s～9999H 可任意设定

5、控制参数

5.1温度分辨率：0.1℃

5.2温度偏差：±1℃

5.3温度均匀度：1℃

5.4温度波动度：±0.5℃

6、控制方式

6.1控制器：按键式温度设定，温控准确

6.2 运行方式：定值运行

6.3运行周期：1～9999小时

7、除雾功能：试验结束后自动/手动除雾

8、设备要求

8.1 设备材料长期耐温度≥85℃；厚度≥6mm

8.2 设备材料抗强烈的耐腐蚀性

8.3 设备箱盖采用耐高温透明材料

8.4 设备具有良好的排雾和排水系统

8.5 密封性：设备具有良好的密封性能，能有效的防止腐蚀砌体泄露

8.6 三年内材料出现开裂免费更换新设备

8.7 喷雾控制：开关控制自动喷雾

8.8 喷嘴：采:特玻璃喷嘴，可调整喷量之大小及喷出角度

8.9 故障报警灯提示功能

8.10 断电保护功能

8.11 自动停止功能

9、设备安全保护

9.1 试验箱：极限超温保护，缺水保护

9.2 饱和桶：极限超温保护，缺水保护

9.3 加热系统：加热管干烧保护、供水异常保护、排水异常保护

9.4 电源：漏电保护，超载及短路保护

10、气体分析

10.1整体性能指标：

10.1.1保留时间重现性：<0.008%

10.1.2峰面积重现性：<1%RSD

10.1.3可分析的样品类型：天然气和类似的气态混合物

10.1.4可分离的化合物：C1-C5（甲烷，乙烷，丙烷，异丁烷，正丁烷，异戊烷），C6+反吹峰，氧气，氮气，硫化氢，二氧化碳和一氧化碳

10.1.5测量分析下限：硫化氢为500ppm，其他组分均为50ppm

10.1.6方法分析时间：20分钟分析时间

10.2柱箱

10.2.1温度范围：室温以上4℃～450℃

10.2.2快速冷却时间：从400℃～50℃小于1分30秒

10.2.3温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃

10.2.4程序升温：19阶20平台以上，可程序降温

10.2.5最大运行时间：999.99分钟

10.3双通道流失补偿；流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制

10.4除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃

10.5热导检测器（TCD）

10.5.1最高使用温度：400℃

10.5.2最低检测限：400pg丙烷/ml

10.5.3线性动态范围：≥105，±5%

10.6工作站

10.6.1软件：Windows7以上 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；

10.6.2全中文的操作界面以及所有在线帮助。

11、配置

11.1 盐雾试验箱主机，1台

11.2 样品架，3套

11.3 中文版说明书，1份

11.4 氯化钠，3瓶

11.5 水桶，1只

11.6 量杯，1支

11.7 气体测量主机（含品牌电脑、打印机），1台

11.8 不低于4阀6柱（填充柱），1套

11.9 TCD检测器，2个

11.10 启动工具包，1个

11.11 操作软件一套，内置气体分析方法

(三十七) 盐雾试验箱

1、 工作环境

1.1 电压：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境相对湿度：20%RH～90%RH

2、 符合标准：

2.1 GB/T 2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981  盐雾试验方法

2.2 ASTM .B117-2009  盐雾试验

2.3 JIS H8502  盐水喷雾试验方法

2.4 GB/T 10125-2012/ISO 9227-2006  盐水喷雾试验方法

2.5 GB/T 5170.8-2008  电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备

2.6 GB/T 5170.11-2008  腐蚀性气体试验设备检验方法

2.7 GJB 150.11A-2009  军用装备实验室环境试验方法 盐雾试验

2.8 GB/T 10587-2006   盐雾试验箱技术条件

3、 技术指标

3.1 测试区容量：≥1000L

3.2 盐溶液储备器容量：≥100L，加满盐水后可连续喷雾60h以上

3.3 试样架：V型槽、O型棒、平板架，可测试大件、小件、不规则试样，试样承重不小于50kg（均匀分布）

3.4 箱内温度范围：RT～60℃

3.5 干燥循环时温度范围：RT～70℃

3.6 冷凝（100%湿度）：20℃～60℃

3.7 气候氛围 (相对湿度控制)：20℃～60℃

3.8 喷淋器（Shower 模拟）：20℃～50℃

3.9 温度波动度：≤±2℃

3.10 箱体湿度范围：≥85%RH

3.11 ▲盐雾沉降率：（1.0～2.0）mL/（h•80cm2）

3.12 喷雾压力：1.00±0.01kgf/cm2

3.13 药水pH值：中性6.0～7.0，酸性3.0～3.1

3.14 喷雾溶液pH值：中性6.5～7.2，酸性3.1～3.3

3.15 具备以下功能：

3.15.1 喷雾功能：喷嘴将空气和腐蚀溶液雾化成气雾，箱内保持设定的温度

3.15.2 潮湿功能：湿度可控

3.15.3 具有喷淋功能，满足GMW14872要求；同时喷嘴有自动清洗功能，保证不会堵塞影响测试效果

3.15.4 控制时间：1S～9999H 可任意设定

3.15.5 可实现NSS、AASS、CASS三种试验条件

3.15.6 内箱清洗功能：试验结束后自动/手动清洗内箱

3.15.7 试验结束后自动/手动清洗内箱

3.16 设备可以自动控制测试进程以及循环

3.17 箱体温度控制变化可以选择线性升温或单位时间升温

3.18 箱体选材好，具有良好的抗耐腐蚀性，3年内出现开裂的免费更换新设备

4、 设备配置

4.1 盐雾箱主机，1台

4.2 空气调节器，1套

4.3 插片式样品架，1套

(三十八) 热处理炉

1、 工作条件

1.1 电源：AC 220V±10%或380V±10%，50Hz±1Hz

1.2 环境温度：0℃～40℃

1.3 环境湿度：≤95%RH

2、 技术参数

2.9 回火炉

2.9.1 可用尺寸：不小于200×300×200mm(w×d×h)

2.9.2 容积：30L

2.9.3 温度均匀性：温度偏差≤10K，带国际认证

2.9.4 功率≤7kW

2.9.5 最高运行温度：850℃，加热分段大于30段

2.10 淬火炉

2.10.1 内部尺寸：不小于350×350×250mm(w×d×h)

2.10.2 容积：30L

2.10.3 功率≤13kW

2.10.4 最高温度：1280℃

2.11 数量：2台

(三十九) 三坐标智能检测单元

1. 用途

通过三坐标自动化检测及智能化数据处理，自动完成电极尺寸的检测，为模具国检中心打造面向五金模具行业的三坐标电极检测云服务平台打下坚实的基础。

2. 功能要求

电极检测自动化须包含如下功能：

2.1 电极检测自动编程：

2.1.1 基于NX8.0及以上版本开发的CMM电极编程系统

2.1.2 系统能抓取已经设计完成的电极，并自动选取检测点

2.1.3 能实现检测点的批处理功能，电极设计完成后，工程师将文档放在指定的文件夹，系统能自动判断处理

2.1.4 在特征辨识的时候，电极基座不参与出点，并能根据颜色去除避让面

2.1.5 对于选点不成功的电极,系统UI界面提示错误

2.1.6 CMM电极检测点的选取和删除能人工干预

2.1.7 在选点过程中，系统能自动进行模拟干涉检查

2.1.8 系统具备选点演示功能，能回放选点的模拟过程

2.2 电极自动完成装夹：

2.2.1 系统须将带EROWA的夹具的电极自动安装在CMM设备电极基准座

2.2.2 根据CMM测量程序，实现测量程序运行前，基准座自动收紧，测量程序完成后，基准座自动松开

2.2.3 电极测量完成后，机器手能根据测量结果，将测量完的电极放置在合格区及不合格区

2.3  CMM自动测量：

2.3.1 机械手将料库内未检测电极装夹完成后

2.3.2 CMM能自动调用电极检测程序

2.3.3 CMM对电极进行自动测量，测量过程必须有防碰撞预判功能，不能发生任何形式的碰撞事故

2.4 检测结果自动判定

2.4.1 CMM能根据检测结果及公差自动判定电极是否合格

2.4.2 CMM能根据检结果自动判定电极中心相对夹具中心的偏移量

2.4.3 判定合格及不合格电极配合机器手能自动分开放置

2.5  检测报告自动生成

2.5.1 检测完成后，CMM能自动输出检测报告，检测报告能以3D形式呈现

2.5.2 检测报告自动保存至服务器，能根据扫描或输入的电极编号打开检测报告

2.5.3 自动输入偏移量补偿后的电极放电位置到服务器

2.6 电极检测信息能与生产管理系统进行对接

2.6.1 电极检测开始、完成信息要实时反馈给模具生产管理系统进行自动刷卡报工

2.6.2 检测结果实时反馈给模具生产管理系统关联

2.6.3 检测优先级管理、可视化料架管理，能在系统界面直观了解检测实际情况

3. 电极自动化检测系统符合标准

产品设备须符合国家、行业标准，国家环保、安全法律法规

4. 系统配置及设备清单及要求

| 类别 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三坐标测量机 | Hexagon 或 Zeiss公司产品 | 1台 | 现有（自备） |
| 机器人 | 载重20kg，最大运动半径1500mm | 1台 |  |
| 机器人配套 | / | 1套 |  |
| 中央控制系统 | 自动化线运动控制 | 1套 |  |
| 料架 | 60库位以上 | 2套 |  |
| 识别系统 | RFID识别系统（含RFID读写器） | 1套 |  |
| 服务器 | / | 1台 |  |

检测系统使用的设备必须为全新、安全的设备

5. 系统及设备使用环境要求

5.1 工作环境：温度0～40℃，湿度20～90%RH

5.2 压缩空气：空气压力 0.5～0.8MPa

6. 电极自动化检测系统技术指标

6.1 系统及设备效率指标

6.1.1 满足5台CNC设备加工电极的检测需求（产能400个/日）

6.1.2 设备30天/月连续运行

6.1.3 实现检测无人化，即CNC加工人员将加工完的电极放在料架上，系统执行自动检测及输出数据，判定后的电极自动分合格和不合格区域放置

6.2 主机技术指标

6.2.1 机器人技术指标：负重10kg，运动半径不小于1.5m，重复性≤0.08mm

6.2.2 识别系统技术指标：自动识别率大于95%，识别时间小于5s

6.3 附件、配件技术指标

6.3.1 机器人手爪：足够的夹紧力，检测运动过程中电极不能产生偏移、掉落

6.3.2 机器人底座：满足机器人运动惯性力矩要求

6.3.3 控制柜：平整、无损伤，有一定的机械强度，柜体内外做防腐处理，并含通风处理

6.3.4 电极料架：强度符合电极满仓重量要求，使用无变形

6.3.5 安全防护网：钢网及钢结构框架，并涂装警示色

6.3.6 包装要求：按照国家或行业通用标准

6.4  软件技术指标

6.4.1 检测自动编程要求

6.4.1.1 能依据电极的颜色面，添加合适的检测点，参与放电的面必须有检测点，不参与放电的面不需要点

6.4.1.2 检测点按路径自动排序，检测过程按路径最短的线路执行

6.4.1.3 检测程序必须经过安全碰撞检查，确保CMM在检测过程中运行安全，不发生碰撞的两点间程序不走安全平面高度，以确保测量路径最短

6.4.1.4  自动编程完成率90%以上，能对不能自动编程的问题档案进行定向区分

6.4.1.5 能提取电极面的颜色公差用于判定电极品质是否合格

6.4.2 电极品质判定及检测报告要求

6.4.2.1 根据电极档案面的颜色提取公差进行判定

6.4.2.2 根据检测结果自动判定电极中心相对夹具中心的偏移量，能实现显示偏移中心后的偏差值

6.4.2.3 判定电极是否合格

6.4.2.4 机器手能自动分开放置

6.4.2.5 检测完成后，CMM能自动输出3D图形检测报告

6.4.2.6 检测报告自动放入服务器，使用电极编号能够打开电极对应的检测报告

6.4.2.7 检测输出数据支持SQL数据数据库兼容

7. 其他要求

7.1 为确保后续功能升级，需开放基于UG二次开发的源代码

7.2 具有较好的适应性，能与海克斯康、蔡司、LK等主流三坐标厂家的设备联机并进行操控

7.3 具有自主知识产权的模具智能化制造管理系统，并提供知识产权或软件著作权等证明材料。

7.4 ▲投标人应具有Hexagon/Zeiss机器人检测自动化实际应用的经验，提供不少于3份成功案例证明及合同复印件，投标人应具有独立完成Makino/GF/SODICK等设备机器人柔性制造单元的能力，并能提供实际的应用案例。

- 商务要求

本次招标所有设备均需满足以下商务要求：

1、 交货地点及交货期

1.1 交货地点：广东省东莞市采购人指定地点。

1.2 交货期：合同签订后45天内完成所有货物供货、安装、调试及验收等工作（各项货物详细要求以用户需求为准）。

2、 包装要求

2.1 中标人运输的所有货物要符合有关标准规定的具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵采购人实验室。

2.2 每件包装箱内，应附有装箱单、合格证、产品出厂质量合格证明书、技术说明。

2.3 凡由于中标人在合同供货设备就位前使货物遭到损坏或丢失时，中标人均应负责及时修理、更换或赔偿。

3、 发运货物时随机技术资料要求

3.1 操作手册、使用说明、维修保养手册。

3.2 备品备件清单（含规格型号和制造厂家）。

3.3 设备出厂检验报告及合格证。

3.4 符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。

4、 技术培训

4.1 中标人每台设备免费为采购人现场培训4名操作人员。

4.2 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。

4.3 培训所需全部费用均由中标人支付。

5、 安装调试

5.1 合同生效后一周内，中标人应提出安装条件，否则由此造成的延期由中标人负责。

5.2 设备到达采购人实验室后，中标人应在72小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点货物，组织安装、调试并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。

6、 验收方式

6.1 设备到货并经中标人技术人员安装后，按合同技术要求进行质量验收。采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

6.2 只有当下列条件也满足时，设备验收合格：

6.2.1 设备技术参数与该技术标书一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

6.2.2 在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令采购人完全满意的解决。

6.2.3 技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

6.3 设备验收合格后双方签定书面文件认可。

6.4 当出现不合格产品时，供应商应无条件更换合格产品，不接受任何形式的降格处理。

6.5 由于中标人原因在货到后1个月内未能验收完毕的，视同中标人交付的货物不符合合同的规定。

7、 付款方式和条件

7.1 合同签定并全部货物交货及经甲方验收合格，办理完验收手续后一次性向乙方支付合同价的95%，合同价的5%自验收合格满一年后无息支付。

7.2 中标人交付的货物不符合本合同规定的，采购人有权拒收并解除合同，并支付合同金额的20%的违约金赔偿甲方所受损失。

8、 售后服务要求

8.1 项目各项货物自验收合格、双方签字之日起不少于1年（各项货物详细要求以用户需求为准）。

8.2 在质保期内，如发现故障（7天内）无法修复或一个故障出现三次，中标人应无条件更换相同品牌的新机器。

8.3 保修期内所更换零部件由中标人免费并及时提供，中标人技术服务人员的一切费用全部自理。

8.4 中标人应在广东省有维修站和工程师，以保证采购人在报修后24小时内有维修工程师到达采购人实验室维修设备。

9、 其他要求

9.1 投标人应对本次招标范围的全部货物和服务投标。

9.2 投标人所投产品不得侵犯他人知识产权，投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉。中标后如果任何第三方对此提出起诉，负责与之交涉并承担由此引起的一切法律及经济损失。

9.3 投标人必须提供全新的货物，且必须注明所用材料的材质以及关键件的生产厂家、参数等。

9.4 投标人应提供投标设备的产品简介、宣传彩页等说明资料。

9.5 本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

9.6 其它未尽事宜双方友好协商解决。

# 投标文件格式

第一节、价格文件

1、投标报价总表格式(见附表1.1)

2、分类报价明细表格式(见附表1.2)

第二节、商务文件

1、投标函格式(见附表2.1)

2、投标承诺书格式(见附表2.2)

3、投标人资格声明书格式(见附表2.3)

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附表2.4)

5、法定代表人证明书格式 (见附表2.5)

6、法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）(见附表2.6)

7、投标保证金汇入情况说明格式(见附表2.7)

8、证明投标人的合格性的证明文件格式(见附表2.8)

9、投标人基本情况表格式(见附表2.9)

10、投标人业绩情况表格式(见附表2.10)

11、商务条款响应程度偏离表格式(见附表2.11)

12、中标服务费承诺书格式(见附表2.12)

13、投标人财务状况表格式(见附表2.13)

14、政府采购投标担保函格式(见附表2.14)

15、政府采购履约担保函格式(见附表2.15)

16、中小企业声明函格式(见附表2.16)

17、采购文件要求提供的其他资料（格式自定）

18、投标人认为需要提供的其他资料（格式自定）

第三节、技术文件

1、技术规格偏离表格式(见附表3.1)

2、投标方案格式(见附表3.2)

3、拟安排本项目技术人员情况表格式(见附表3.3)

4、采购文件要求提供的其他资料

5、投标人认为需要提供的其他资料

唱标信封（单独分装）

1、投标报价总表

2、投标保证金汇入情况说明（加盖投标人公章）；

3、电子文件【含投标文件价格文件、商务技术文件, 电子投标文件采用光盘介质或U盘装载，其中价格（投标报价总表、分类报价明细表）需用Excel电子表格提供。】

## 第一节  价格文件

### 附表1.1  投标报价总表格式

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

| 包号 | 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包 | 国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03] | 大写： 小写：￥ |  |  |

注：

- 此表的投标总报价是所有需采购人支付的本次采购标的金额总数即投标总价。

- 投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

- 投标报价为所有费用投标总价包含货物及其附件的采购、检测、试验、运输、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

- 投标总价小写与大写不一致的，以大写为准。

- 唱标信封中得《投标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中得《投标一览表》为准。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表1.2  分类报价明细表格式

分类报价明细表

[货币单位：人民币元]

  - 货物列价表：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（大写人民币 元整） |  |  |  |  |  |

  - 其它分项报价表：

| 序号 | 项 目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运保费、装卸、存储费 |  |  |  |
| 2 | 安装调试费 |  |  |  |
| 3 | 质保期内备件、易损件费用 | 另列详细配置清单 |  |  |
| 4 | 培训服务费 |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |
| 合计 |  | ￥ 元（大写人民币 元整） |  |  |

  - 价格汇总表

| 投标总报价（货物列表总价和其它分项报价表之和） | ￥ 元（大写人民币 元整） |
| --- | --- |

  - 小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）列价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（大写人民币 元整） |  |  |  |  |  |
| 注： 投标人在“一、报价明细表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，即使所投产品是全部属于小型和微型企业产品的也要在此表列出，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请填写“无”。 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.此表乃分类报价明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.投标人的报价应包括但不限于上述内容，应列明“用户需求书”所要求提供的所有货物的价格明细。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

## 第二节 商务文件

### 附表2.1 投标函格式

投 标 函

致：广东东正招标有限公司

根据贵方国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号)的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按采购文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【一份】（按采购文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）电子文件【一份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为东采公〔2016〕391号的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了采购文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行采购文件以及答疑纪要、澄清补充通知等采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　  邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　  代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.2 投标承诺书格式

投标承诺书

致：广东东正招标有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号)采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.3 投标人资格声明书格式

投标人资格声明书

致：广东东正招标有限公司

为响应你方组织的国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号)的招标，我方愿参与投标。

我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.4 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广东东正招标有限公司

我方参加国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号)的政府采购活动，并声明：

我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有因违法经营、重大违法活动及涉嫌违规行为而受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.5 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东东正招标有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

企业类型：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（加盖投标人公章）：

签发日期：

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

### 附表2.6 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人授权书

致：广东东正招标有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号)的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

委托期限：从      年    月    日至      年    月    日

投标人名称（加盖投标人公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

身份证号码：

被授权人（签字）：

身份证号码：

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

### 附表2.7 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东东正招标有限公司

本单位已按国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03]”(采购编号：东采公〔2016〕391号)的采购文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：      （必须是投标时使用的账号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 附表2.8 证明投标人的合格性的证明文件格式

1、营业执照（或事业单位法人证书）

2、组织机构代码证

3、税务登记证（地税、国税）

4、合格投标人要求的资质证书或证明文件

### 附表2.9 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.10 投标人业绩情况表格式

投标人业绩情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要服务内容 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、以项目合同复印件（原件备查）加盖投标人公章为准

2、以上业绩必须可靠真实。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.11  商务条款响应程度偏离表格式

商务条款响应程度偏离表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照采购文件“商务条款”，如实地说明已对采购文件“商务条款”内容的响应情况，并说明与采购文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“商务条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.12 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东东正招标有限公司

我单位在贵司代理的国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03](采购编号：东采公〔2016〕391号)采购中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按采购文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东东正招标有限公司指定的银行账号，一次性支付中标服务费（详见本采购文件投标人须知第37款）。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 附表2.13 投标人财务状况表格式

投标人2013年至今年财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：

1）如投标人此表数据有虚假,一经查实按无效投标处理。

2）需提供会计师事务所审计的财务报告。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表2.14 政府采购投标担保函格式

政府采购投标担保函

编号：（2016）    投保字第     号

（采购人）：

鉴于      有限公司（以下简称“投标人”）拟参加编号为      的        （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元（大写：     元整），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至递交投标文件截止日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年     月     日

注：本条款无须投标人填写。

### 附表2.15 政府采购履约担保函格式

政府采购履约担保函

编号：（2016）    履保字第     号

（采购人）：

鉴于你方与        有限公司（以下简称供应商）就中标通知书编号为

的         （以下简称“中标项目”）于   年   月   日签订编号为         的东莞市政府采购合同（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在 / 年 / 月 / 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）    /                          。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %，数额为       元（大写：       元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/质保期限届满后28天内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在十个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年    月    日

注：本条款无须投标人填写。

### 附表2.16 中小企业声明函格式

中小企业声明函

（备注：投标人若非中型、小型或微型企业，则无须填写。）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （盖章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据。

3、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

4、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

## 第三节 技术部分

### 附表3.1 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 采购文件条目号 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照采购文件“用户需求书”，如实地说明已对采购文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与采购文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解采购文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖投标人公章）：

日期：

### 附表3.2 投标方案格式

投标方案

投标人根据用户需求书编写。

### 附表3.3 拟安排本项目技术人员情况表格式

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：提交相关证明等资料的复印件。

拟派驻本项目机构管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提交相关证明等资料的复印件。

# 合同条款格式

（仅供参考）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

国家模具产品质量监督检验中心设备采购项目[03]合同书

合同编号：

签约地点：

签订日期：2016年     月      日

合同样式

（仅供参考）

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及广东东正招标有限公司（项目编号：   ）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及相关配套服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同项目

1.乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2.乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3.乙方在投标书中承诺的维护、升级服务。

- 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 价格

- 合同总价：

（人民币）大写出             （¥        ）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出              （¥        ）。

2、总价须包含货物及其附件的采购、检测、试验、运输、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。

- 货物产地及标准

- 货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

- 标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

- 交货

- 合同签订后2个月内完成所有货物供货、安装、调试及验收等工作（各项货物详细要求以用户需求为准）。

- 交货地点：甲方指定地点：               。

- 包装

- 中标人运输的所有货物要符合有关标准规定的具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵采购人实验室。

- 每件包装箱内，应附有装箱单、合格证、产品出厂质量合格证明书、技术说明。

- 凡由于中标人在合同供货设备就位前使货物遭到损坏或丢失时，中标人均应负责及时修理、更换或赔偿。

- 索赔

- 设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

- 乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

- 由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

- 付款

- 甲方以人民币货币形式支付给乙方。

- 付款方式：合同签定并全部货物交货及经甲方验收合格，办理完验收手续后一次性向乙方支付合同价的95%，合同价的5%自验收合格满一年后无息支付。

- 所有与乙方有关的银行费用由乙方负担，与甲方有关的银行费用由甲方负担，在支付议付过程中出现的所有利息费用则由乙方承担。

- 甲方有权从已付货款或履约保证金中扣减卖方在按合同中规定应付违约金或赔偿。

- 其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

- 提供各分项货物所必需的维修工具；

- 提供各分项货物的操作、维护手册；

- 为甲方培训操作维护人员。

- 凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

- 合同的转让和分包

- 本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

- 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

- 售后服务要求

1、项目各项货物自验收合格、双方签字之日起不少于1年（各项货物详细要求以用户需求为准）。

2、在质保期内，如发现故障（7天内）无法修复或一个故障出现三次，中标人应无条件更换相同品牌的新机器。

3、保修期内所更换零部件由中标人免费并及时提供，中标人技术服务人员的一切费用全部自理。

4、中标人应在广东省有维修站和工程师，以保证采购人在报修后24小时内有维修工程师到达采购人实验室维修设备。

- 安装与调试及验收方式

安装与调试：

1、合同生效后一周内，中标人应提出安装条件，否则由此造成的延期由中标人负责。

2、设备到达采购人实验室后，中标人应在72小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点货物，组织安装、调试并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。

验收方式：

1、设备到货并经中标人技术人员安装后，按合同技术要求进行质量验收。采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。

2、只有当下列条件也满足时，设备验收合格：

2.1 设备技术参数与该技术标书一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

2.2 在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令采购人完全满意的解决。

2.3 技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

3、设备验收合格后双方签定书面文件认可。

4、当出现不合格产品时，供应商应无条件更换合格产品，不接受任何形式的降格处理。

5、由于中标人原因在货到后1个月内未能验收完毕的，视同中标人交付的货物不符合合同的规定。

- 违约责任

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

- 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

- 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

- 甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

- 争议的解决

    - 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

    - 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

    - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

    - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 知识产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

  - 中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效及终止

  - 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  - 合同期满本合同自然终止。

- 其它

- 本合同所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖公章或确认之日期。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同正本     份，甲、乙各执     份，副本    份，甲方    份，乙方    份，监管部门一份，政府采购代理机构一份（用于办理合同备案手续，在合同签订之日起7个工作日内由乙方递交）。

- 本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖公章）：                    乙方（盖公章）：

甲方法定代表(签字)：               乙方法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：            传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                              账号：

签订时间：

签订地点：